## ΛΑΡΙΣΑ  17-09-2010

Αριθμ.Πρωτ.9331

Αριθμός

Προκήρυξης 22/2010

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια εργαστηριακού

εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΤΘΕ της ΣΤΕΦ, προϋπολογισμού  24.752,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

29-09-2010 ημέρα Tετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 22/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [29-09-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΑΔΟΝΙΟΥ (Rn-222) ΣΕ ΑΕΡΙΑ

Tιμή μονάδος 19.992,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αναλυτική περιγραφή ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών

- Υψηλή αντοχή, μικρό βάρος, εύκολη μεταφορά, δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης.

- Ανθεκτικότητα κατά τη λειτουργία υπό δυσμενείς συνθήκες (όπως στην περίπτωση ύπαρξης υψηλής υγρασίας ή κραδασμών)

- Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για μετρήσεις βραχείας ή μακράς διάρκειας.

- Να διαθέτει θάλαμο ιονισμού ενεργού όγκου τουλάχιστον 0,5 λίτρων με δυνατότητα φασματοσκοπίας άλφα σε 3 διαστάσεις.

- Ελάχιστο όριο ανίχνευσης μικρότερο από 3 Bq/m3.

- Ανώτατο όριο ανίχνευσης μεγαλύτερο από 1x106 Bq/m3.

- Γραμμικότητα απόκρισης σε όλο το εύρος των ορίων ανίχνευσης με απόκλιση μικρότερη από 4%.

- Ευαισθησία μέτρησης 5 cpm ανά 100 Bq/m3 ή καλύτερη.

- Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία από - 100 C έως + 450 C.

- Δυνατότητα λειτουργίας σε ατμοσφαιρική πίεση από 750 mbar έως 1100 mbar.

- Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας από 0% έως 99%.

- Να διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες για ταυτόχρονη μέτρηση θερμοκρασίας (από - 150 C έως + 500 C τουλάχιστον με ανάλυση 0,20 C ή καλύτερη), ατμοσφαιρικής πίεσης (από 800 mbar έως 1050 mbar τουλάχιστον με ανάλυση 0,2 mbar ή καλύτερη), σχετικής υγρασίας (από 0% έως 99% με ανάλυση 0,2% ή καλύτερη) και κραδασμών/μετατόπισης (με δυνατότητα καταγραφής συμβάντων).

- Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων για την άμεση εμφάνιση πληροφοριών σχετικών με τα μετρούμενα μεγέθη (δεν απαιτείται η εμφάνιση των συγκεκριμένων πληροφοριών με τη μέγιστη δυνατή ανάλυση).

- Να έχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών κύκλων μέτρησης τόσο για συνθήκες ροής όσο και για συνθήκες διάχυσης.

- Να διαθέτει δύο τουλάχιστον επιπλέον εισόδους για τη σύνδεση πρόσθετων εξωτερικών αισθητήρων.

- Να λειτουργεί με τάση δικτύου και επιπλέον να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας (με τη μπαταρία) σε συνθήκες μέτρησης για μία εβδομάδα τουλάχιστον.

- Να συνοδεύεται από τροφοδοτικό, φορτιστή, κατάλληλη θήκη μεταφοράς και όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης.

- Να έχει τη δυνατότητα προσθήκης παρελκόμενων για την πραγματοποίηση μετρήσεων ραδονίου στο έδαφος, σε υγρά, σε στερεά και σε δομικά υλικά.

- Να έχει τη δυνατότητα προσθήκης παρελκόμενων για τη μέτρηση θυγατρικών πυρήνων του ραδονίου μέσω κατάλληλης διάταξης.

- Να διαθέτει βαθμονόμηση ακριβείας (± 4% ή καλύτερη) με ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια 4 ετών και με βάση δύο τουλάχιστον από τα πρότυπα NIST, NPL και PTB.

- Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης όλων των μετρούμενων μεγεθών για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων (σε επιλογή μέσου κύκλου μέτρησης).

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε PC (συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου καλωδίου σύνδεσης) για τη μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων.

- Να συνοδεύεται από εξειδικευμένο λογισμικό για την επιστημονική ανάλυση των παραμέτρων μέτρησης.

- Το λογισμικό να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 2000, XP και Vista.

- Το λογισμικό να επιτρέπει τη διαχείριση, γραφική απεικόνιση, αριθμητική ανάλυση και επεξεργασία όλων των παραμέτρων μέτρησης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από εξωτερικούς πρόσθετους αισθητήρες).

- Το λογισμικό να επιτρέπει τη διαχείριση των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.

- Το λογισμικό να επιτρέπει τη μετατροπή των παραμέτρων μέτρησης σε μορφή κατάλληλη για άμεση εξαγωγή τους σε συμβατικά λογιστικά φύλλα (π.χ. Microsoft Excel).

- Το σύστημα να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση (διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής) καλής λειτουργίας και δωρεάν επιδιόρθωσης ή/και αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων.

- Το σύστημα να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

4.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τιμή μονάδος 4.760,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

1. Να είναι φορητό

2. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μέτρηση ταχύτητας , χρόνου και μέτρου ελαστικότητας

3. Να έχει ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας τουλάχιστον ±1 m/s στη μέτρηση ταχύτητας, ±0.1μs στη μέτρηση χρόνου και  ± 0.1 GN/m2 στη μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας

4. Να έχει ψηφιακή ένδειξη ( LCD) των ενδείξεων

5. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρίες και μέσω μετασχηματιστή με εναλ. ρεύμα.

6. Να συνοδεύεται από αισθητήρια (transducers) κατάλληλους για μετρήσεις , σε ευθεία, σε γωνία 90ο , σε παράλληλη θέση.

7. Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα για την εκτέλεση των μετρήσεων

8. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.

9. Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή να τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684310.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής