ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔIEΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 12/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Α.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 31-08-2009 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 7549 |
| FAX: | 2410-610803 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 04-09-2009 04-09-2009 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 404/25-06-2009  πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Ανοικτό διεθνή  διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παραρτήματος Καρδίτσας, προϋπολογισμού διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ ευρώ [274.978,00] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε μία  τοπική Εφημερίδα της Λάρισας και μία της Καρδίτσας.

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

Περίληψη της παρούσης εστάλη για δημοσίευση στις 2-09-2009 στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 30-10-2009 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών  του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο  Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  12/2009)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παρ/τος Καρδίτσας όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ των Τεχνικών Προδιαγραφών. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες και εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ ευρώ ( 274.978,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  12/2009)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Παρ/τος Καρδίτσας  την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει

στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του  ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [Παράρτημα Καρδίτσας Τέρμα Μαυρομιχάλη  43100  Καρδίτσα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  12/2009).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 30-10-2009).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε προσφερόμενο είδος το οποίο      θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO, για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 12/2009)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση –δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια. | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο. | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη των υλικών. απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων  του Παρ/τος Καρδίτσας

(Ανήκει στη διακήρυξη 12/2009)

.

| α/α | Είδος εξοπλισμού / ανά Εργαστήριο του Τμήματος | Τεμ. | Συνολ. τιμή χωρίς ΦΠΑ | Συν. Δαπάνη με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| Α1 | Σύστημα Βιοαντιδραστήρα-Ζυμωτήρα αποτελούμενο από: (1Α) Ανοξείδωτο Βιοαντιδραστήρα-Ζυμωτήρα Ανάδευσης (Stirred Tank Fermenter), (1B) Μίκτη αερίων Ο2, CO2, N2, (1Γ) Αεροσυμπιεστή | 1 | 37.815 | 45.000 |
| Α2 | Σύστημα Παρασκευαστικής Χρωματογραφίας Μοριακής Διήθησης (GPC) | 1 | 28205 | 33.564 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| Α3 | Επωαστικός αναδευτήρας (Ανακινούμενος επωαστικός κλίβανος) | 1 | 6.303 | 7.501 |
| ΧΗΜΕΙΟ Α |  |  |  |  |
| Α4 | Θολερόμετρο | 1 | 546 | 650 |
| Α5 | Αναδευτήρας δοκιμαστικών σωλήνων (vortex) | 2 | 437 | 520 |
| Α6 | Θερμαντικοί μανδύες | 2 | 404 | 481 |
| Α7 | Συσκευή Kjeldahl | 1 | 5.882 | 7.000 |
| Α8 | Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 0,01g | 1 | 420 | 500 |
| Α9 | Αγωγιμόμετρο | 1 | 1.681 | 2.000 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ |  |  |  |  |
| Α10 | Θερμαντικοί μανδύες | 2 | 404 | 481 |
| Α11 | Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 0,01g | 1 | 420 | 500 |
| Α12 | Φασματοφθορισμόμετρο | 1 | 6.200 | 7.378 |
| Α13 | Spray dryer | 1 | 32.800 | 39.032 |
| ΧΗΜΕΙΟ Β |  |  |  |  |
| Α14 | Πολωσίμετρο | 1 | 924 | 1.100 |
| Α15 | Θερμαινόμενο υδατόλουτρο δακτυλίων | 2 | 1.400 | 1.666 |
| Α16 | Αναδευτήρας δοκιμαστικών σωλήνων (vortex) | 2 | 437 | 520 |
| Α17 | Θερμαντικοί μανδύες | 1 | 202 | 240 |
| Α18 | Κλίβανος ξήρανσης | 1 | 1.092 | 1.299 |
| Α19 | Φυγόκεντρος | 1 | 2.353 | 2.800 |
| Α20 | Αναδευόμενο Υδατόλουτρο | 1 | 3.445 | 4.100 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ |  |  |  |  |
| Α21 | Δοχείο υγρού αζώτου (Automatically Monitors and refills vessels with liquid nitrogen-Mechanical freezer racks-cryovial storage boxes) | 1 | 1.261 | 1.501 |
| Α22 | Δοχείο αποθήκευσης υγρού αζώτου | 1 | 2.773 | 3.300 |
| Α23 | Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή συνοδευόμενο από φακούς και φίλτρα φθορισμού | 1 | 2.689 | 3.200 |
| Α24 | Πλήρης οριζόντια μινισυσκευή για διαχωρισμό νουκλεϊνικών οξέων (μέχρι 28 δείγματα) | 1 | 1.008 | 1.200 |

| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α25 | Αναλυτικός ζυγός 4 δεκαδικών | 1 | 840 | 1.000 |
| Α26 | Θερμαινόμενο υδατόλουτρο δακτυλίων | 2 | 1.400 | 1.666 |
| Α27 | Φυγόκεντρος GERBER | 1 | 1.932 | 2.299 |
| Α28 | Πεχάμετρο | 1 | 400 | 476 |
| A29 | Αναδευτήρας δοκιμαστικών σωλήνων (vortex) | 1 | 218 | 259 |
| A30 | Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 0,01gr | 1 | 420 | 500 |
| A31 | Ψυγειοκαταψύκτης οικιακός | 1 | 546 | 650 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΥ |  |  |  |  |
| A32 | Πεχάμετρο | 1 | 400 | 476 |
| A33 | Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 0,01gr | 1 | 420 | 500 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| A34 | Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 0,01gr | 1 | 420 | 500 |
| A35 | Ψυγειοκαταψύκτης οικιακός | 1 | 546 | 650 |
| Α36 | Φορητό πεχάμετρο ακίδας για στερεά τρόφιμα | 1 | 563 | 670 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |
| Α37 | Φορητό πεχάμετρο ακίδας για στερεά τρόφιμα | 1 | 563 | 670 |
| A38 | Ψυγειοκαταψύκτης οικιακός | 1 | 546 | 650 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ |  |  |  |  |
| A39 | Ανιχνευτής δείκτη διάθλασης κατάλληλος για να συνδεθεί με την υπάρχουσα υγρή χρωματογραφία (HPLC) του Εργαστηρίου Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (οίκου Shimadzu) για πλήρη έλεγχο του οργάνου | 1 | 6.000 | 7.140 |
| A40 | Ανιχνευτής ψεκασμού σκέδασης φωτός (ΕLSD) κατάλληλος για να συνδεθεί με την υπάρχουσα υγρή χρωματογραφία (HPLC) του Εργαστηρίου Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (οίκου Shimadzu) για πλήρη έλεγχο του οργάνου | 1 | 16.000 | 19.040 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |
| Α41 | Κλίβανος ξήρανσης | 1 | 1.092 | 1.299 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |  |  |  |  |
| A42 | Πλήρες Σύστημα Μηχανικής Ρευστών | 1 | 32.773 | 39.000 |
| A43 | Ξηραντήριο ραφιών | 1 | 14.286 | 17.000 |
| A44 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας υγρού – ξηρού θερμομέτρου (υγρόμετρο) που φέρει ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την αναρρόφηση αέρα (ASPIRATED HYGROMETER) | 1 | 1.261 | 1.500 |
| A45 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας υγρού – ξηρού θερμομέτρου (υγρόμετρο) , χειροκίνητο, περιστρεφόμενο (WHIRLING ή SLING HYGROMETER) | 1 | 420 | 500 |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ |  |  |  |  |
| A46 | Θερμόμετρο και υγρασιόμετρο με Datalogger + αισθητήρια και λογισμικό κοινό για όλα τα αισθητήρια | 1 | 5.882 | 7.000 |
| A47 | Κλίβανος υγρής αποστείρωσης κάθετος | 1 | 5.042 | 6.000 |
| Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 19% (ευρώ) |  |  |  | 274.978 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α1.	  Σύστημα Βιοαντιδραστήρα-Ζυμωτήρα                                                                ΕΝΑ (1)

1Α. Βιοαντιδραστήρας-Ζυμωτήρας

- Επιτραπέζιο σύστημα.

- Αποστειρούμενος επιτόπια (in-situ) με δικό του μικρό ατμοκλίβανο.

- Το δοχείο να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και φέρει κάλυμμα ανοξείδωτο με τουλάχιστον 10 (10) υποδοχείς, και φίλτρο των 12/19 και 6,35mm διαμέτρων.

- Λειτουργία στα 208-230V/50-60Ηz (απευθείας χρήση με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς την ανάγκη χρήσης ατμού).

- Ολικού όγκου τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λίτρων, ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον δέκα (10) λίτρων.

- Με έγχρωμη οθόνη ενδείξεων για την παρακολούθηση της εξέλιξης, βελτίωσης ή και αναβάθμισης των μεθόδων, με πλήκτρα αφής.

- Με επαρκούς μεγέθους γυάλινη οθόνη-παράθυρο για την παρατήρηση του εσωτερικού του Βιοαντιδραστήρα-Ζυμωτήρα

- Με αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου όλων των παραμέτρων (θερμοκρασία, pH, αφρισμό, ανάδευση, αερισμό)

- Αποστείρωση σε θερμοκρασία 121°C τουλάχιστον (ή μεγαλύτερη)

- Ανάδευση 50-1000rpm

- Έλεγχος θερμοκρασίας 5-80°C

- Εφοδιασμένο με τουλάχιστον (4) αντλίες τροφοδοσίας ενσωματωμένες για διαφορετικές παραμέτρους : προσθήκη οξέων / υποστρώματος, έλεγχο αφρισμού, συγκομιδή κλπ.

- Να συνοδεύεται από κιτ ηλεκτροδίων για μετρήσεις pH, διαλυτού οξυγόνου (DO-dissolved oxygen), επιπέδου στάθμης και αφρισμού, ρυθμιστή ροής (TMFC) με μίκτη 4 αερίων (βλέπε προδιαγραφές 1Β).

- Να διαθέτει στροφόμετρο ταχύτητας και τρεις (3) προπέλες Ruston

- Να διαθέτει εξελιγμένο  λογισμικό αμφίδρομης επικοινωνίας για συνεχή (on-line) καταγραφή-αποθήκευση-επεξεργασία δεδομένων, κατάλληλο για απομακρυσμένη πρόσβαση και πλήρη προγραμματισμό των βιοδιεργασιών, καθώς και για επικοινωνία με on-line αναλυτή αερίων

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος.

- Πλήρης και έτοιμος για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

1Β. Ρυθμιστή ροής αερίων Βιοαντιδραστήρα-Ζυμωτήρα (TMFC), με μίκτη 4 αερίων (Ο2, CO2, N2, κλπ).

- Να είναι κατάλληλος  για τον έλεγχο των εισαγόμενων σε βιοαντιδραστήρα αερίων

- Να είναι κατάλληλος για ενσωμάτωση και ομαλή λειτουργία στον παραπάνω Βιοαντιδραστήρα – Ζυμωτήρα (βλέπε 1Α)

- Να έχει δυνατότητα επιλογής/προσαρμογής της σύστασης του επιθυμητού μίγματος αερίων (ένα έως τέσσερα αέρια) προς το Βιοαντιδραστήρα-Ζυμωτήρα

- Με ροή αερίων 0,5 – 25,0 λτ./λεπτό

- Να διαθέτει 4 σωληνοειδείς βαλβίδες (μία για κάθε αέριο)

- Να διατίθεται μαζί με αεροσυμπιεστή, κατάλληλο για την είσοδο πεπιεσμένου αέρα εντός του βιοαντιδραστήρα, με ταχύτητα αερισμού περίπου 0-5vvm (volume air/volume reactor/minute)

- Να διαθέτει λογισμικό για συλλογή-επεξεργασία δεδομένων

- Εγγύηση καλής και ασφαλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος.

- Πλήρης και έτοιμος για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α2.  Σύστημα Παρασκευαστικής Χρωματογραφίας Μοριακής Διήθησης (GPC/SEC - Gel Permeation Chromatography/Size Exclusion Chromatography)                               ΕΝΑ (1)

Πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σύστημα, κατάλληλο για διαχωρισμό, κλασματοποίηση και μέτρηση μοριακού βάρους (ΜW) πολυμερών, όπως πολυσακχαρίτες και πρωτεΐνες, αποτελούμενο από τα εξής μέρη:

##### Α. Αντλίες

Το σύστημα  θα πρέπει περιλαμβάνει δύο αντλίες  για ισοκρατική  και βαθμωτή (gradient) έκλουση δύο (2) διαλυτών.

- Κάθε μία  από τις αντλίες θα πρέπει να πληρεί τα  ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να αποτελείται από σύστημα  τριών  εμβόλων σε ακτινική διάταξη

- Να είναι ελεύθερη παλμών

- Να είναι ανθεκτική και να μην  χρειάζεται επιπλέον συντήρηση.

- Να έχει δυνατότητα για μέγιστο εύρος ροής τουλάχιστον έως 200 ml/min.

- Η ροή να έχει επαναληψιμότητα  τουλάχιστον  ±0.5%

- Η πίεση λειτουργίας να μπορεί να φτάσει τουλάχιστον  μέχρι τα  45 bar

- Να υπάρχει  ενσωματωμένο σύστημα έκπλυσης των εμβόλων.

- Να είναι βιοσυμβατή

- Να έχει αθόρυβη  λειτουργία.

Β.  Συλλέκτης κλασμάτων

Το σύστημα θα περιλαμβάνει αυτόματο  συλλέκτη  συλλογής κλασμάτων με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να έχει ικανότητα συλλογής  των ουσιών με βάση είτε τον χρόνο , είτε τον όγκο είτε την κορυφή ανίχνευσης.

- Να έχει ολική χωρητικότητα  τουλάχιστον έως 10 lt  σε μέγιστο αριθμό  φιαλιδίων τουλάχιστον έως 240.

- Να έχει ενσωματωμένη οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων (LCD) και ικανότητα να λειτουργεί αυτοτελώς ή και να ελέγχεται από το λογισμικό ελέγχου του όλου συστήματος .

- Να έχει δυνατότητα  ρύθμισης του  ύψους  στον χώρο συλλογής, για  ιδανική προσαρμογή των φιαλιδίων συλλογής κλασμάτων.

- Να περιλαμβάνει σετ 4 βάσεων για την τοποθέτηση τουλάχιστον 60 φιαλιδίων των 20ml στην καθεμία.

- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον  80 φιαλίδια των 20 ml

Γ.   Κεντρική μονάδα ελέγχου και λογισμικό ελέγχου του συστήματος

Να περιλαμβάνεται κεντρική μονάδα ελέγχου και λογισμικό  ελέγχου και προγραμματισμού όλου του συστήματος και των επιμέρους μονάδων του, με τα εξής χαρακτηριστικά :

- Να έχει δυνατότητα για πλήρη έλεγχο τουλάχιστον έως και τεσσάρων (4) αντλιών με μέγιστο συνολικό εύρος ροής τουλάχιστον έως και 800ml/min

- Να έχει δυνατότητα για πλήρη έλεγχο τουλάχιστον έως και δύο (2) συλλεκτών κλασμάτων  με μέγιστο συνολικό όγκο συλλογής κλασμάτων τουλάχιστον έως και 20 lt.

- Να έχει δυνατότητα  για συλλογή  σημάτων τουλάχιστον έως και από οκτώ (8) ανιχνευτές (π.χ  UV ,RI)

- Να έχει δυνατότητα αυτόματης διαδοχικής λειτουργίας έως και πέντε (5) διαφορετικών στηλών ή δυνατότητα επιλογής  της κατάλληλης στήλης για συγκεκριμένο διαχωρισμό.

- Να επιτελεί πλήρη και λεπτομερή καταγραφή όλων των δεδομένων.

- Να είναι πρόγραμμα εύκολο στη χρήση και καθοδηγούμενο μέσω εικονιδίων

- Να  έχει ικανότητα αλλαγής των παραμέτρων της βαθμωτής  έκλουσης  (gradient) κατά την διάρκεια της ανάλυσης  (on fly).

- Να έχει δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας του συστήματος πριν το πέρας του διαχωρισμού.

- Να διαθέτει βάση δεδομένων των κυριοτέρων διαλυτών που συναντώνται στη χρωματογραφία ,με τις κυριότερες παραμέτρους τους  και να παρέχει την δυνατότητα για την προσθήκη νέων .

- Να διαθέτει ικανότητα γραφικής απεικόνισης των χρωματογραφημάτων και των παραμέτρων τους  με πολλαπλούς τρόπους καθώς επίσης  και εισαγωγής σχολίων.

- Να έχει δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων και σε μορφή PDF αρχείου.

- Να έχει δυνατότητα εξαγωγής  επιμέρους τμημάτων των αποτελεσμάτων.

Δ.   Ανιχνευτής δείκτη διάθλασης

Να περιλαμβάνει ανιχνευτή δείκτη διάθλασης, κατάλληλο και συμβατό με το παραπάνω σύστημα, καινούργιο και έτοιμο για πλήρη λειτουργία, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Περιοχή δείκτου διάθλασης: από 1.00-1.75.

- Να θερμοστατείται ηλεκτρονικά ως 55°C τουλάχιστον.

- Όριο ανίχνευσης: 10ng σακχαρόζη τουλάχοιστον.

- Θόρυβος: μικρότερο από 2.5x10-9 RIU, Απόκλιση: καλύτερη από 2.5x10-7 RIU/h.

- Να διαθέτει σύστημα αυτόματης και ρυθμιζόμενης από τον χειριστή, οπτικής και ηλεκτρονικής εξισορρόπησης, και αυτόματη βαλβίδα καθαρισμού κυψελίδας, καθώς και χαμηλός όγκο κυψελίδας.

- Να περιλαμβάνει απαραίτητα βαλβίδα ανακύκλωσης του διαλύτη.

- Να περιλαμβάνει αισθητήρα ανίχνευσης τυχόν διαρροών.

- Πλήρης έλεγχος & προγραμματισμός από το προσφερόμενο λογισμικό.

Ε.Στήλες και συσκευή πλήρωσης στηλών

Η συσκευή να συνοδεύεται από τις εξής κενές στήλες για πλήρωση :

- Υάλινη στήλη εσωτερικής διαμέτρου 26mm και μήκους 460mm, η οποία να είναι εξωτερικά επικαλυμμένη με διαφανές πλαστικό κάλυμμα για την προστασία των χειριστών και του πληρωτικού υλικού.

- Υάλινη στήλη εσωτερικής διαμέτρου 26mm και μήκους 230mm, η οποία να είναι εξωτερικά επικαλυμμένη με διαφανές πλαστικό κάλυμμα για την προστασία των χειριστών και του πληρωτικού υλικού.

Να περιλαμβάνεται συσκευή πλήρωσης υάλινων στηλών με τα ακόλουθα τουλάχιστον τεχνικά  χαρακτηριστικά:

- Να έχει δυνατότητα πλήρωσης των υάλινων στηλών με ρευστό υλικό πλήρωσης με σωματίδια μεγέθους μικρότερου από 25μm.

- Κατάλληλο για πλήρωση στηλών με εσωτερική διάμετρο 15 ή 26  mm

- Να επιτυγχάνει απόλυτα ομοιογενή πλήρωση.

Στ. Τετράπορτη βαλβίδα εισαγωγής / καθαρισμού (injection /Purge)

Να περιλαμβάνει τετράπορτη βαλβίδα εισαγωγής / καθαρισμού δείγματος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τετράπορτη βαλβίδα εισαγωγής δείγματος με δυνατότητα εισαγωγής έως και 10ml δείγματος με μία μόνο ένεση.

- Να έχει ικανότητα καθαρισμού (Purge) του συστήματος εισαγωγής του δείγματος.

Ζ.   Γενικές Απαιτήσεις

- Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, παρελκόμενα και μικροϋλικά για την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία του (σωληνώσεις, φίλτρα, clumps, κλπ).

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στη λειτουργία του.

- Τι σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE

- Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Eγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Eγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

Α3.  Επωαστικός Αναδευτήρας (Ανακινούμενος επωαστικός κλίβανος)                        ΕΝΑΣ (1)

- Επωαστικός αναδευτήρας για πάγκο ή δάπεδο (stackable), κατάλληλος για την ανάδευσης σε ελεγχόμενη ταχύτητα και θερμοκρασία κωνικών φιαλών, μπουκαλιών, και άλλων περιεκτών.

- Συνεχώς ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας, χρόνου και ταχύτητας ανάδευσης

- Με ψηφιακή οθόνη ανάγνωσης και ρύθμισης της θερμοκρασίας, της ταχύτητας ανάδευσης και του χρόνου ανάδευσης

- Να είναι κατασκευασμένος από ιδιαιτέρα ανθεκτικό πολυμερές υλικό ή/και ανοξείδωτο χάλυβα

- Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής διακοπής θερμοκρασίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης, και ηλεκτρονικής διακοπής ανάδευσης σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας ανάδευσης ή ατυχήματος (π.χ. εκτίναξης και διάρρηξης κωνικών φιαλών/μπουκαλιών). Επίσης να διαθέτει συναγερμό οπτικό/ακουστικό για τυχόν ανωμαλίες λειτουργίας.

- Με τουλάχιστον μία πλατφόρμα για τουλάχιστον 14 κωνικές φιάλες x 500 ml, και τις αντίστοιχες μεταλλικές βάσεις στήριξης (clumps) για κάθε φιάλη. Η πλατφόρμα να έχει εναλλακτικά τη δυνατότητα προσθήκης και άλλου μεγέθους κωνικών φιαλών/μπουκαλιών, μαζί με τις αντίστοιχες βάσης στήριξης, κατόπιν συνεννόησης.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: (από θερμοκρασία περιβάλλοντος) έως 70C τουλάχιστον, με ακρίβεια θερμοκρασίας  ± 0.2C, ή μεγαλύτερη

- Ταχύτητα ανάδευσης: από 50 έως 500rpm τουλάχιστον (ή μεγαλύτερο εύρος)

- Το σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE

- Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

Α4.  Θολερόμετρο                                                                                                                  ΕΝΑ (1)

- Περιοχή μετρήσεων έως τουλάχιστον 1000 NTU.

- Διακριτική ικανότητα 2 δεκαδικών ψηφίων έως τουλάχιστον 9,99 NTU, 1 δεκαδικού ψηφίου έως τουλάχιστον 99,9 NTU.

- Ακρίβεια ως ±2% έως 500 NTU  και ως ±3% έως 500 NTU.

- Επαναληψιμότητα τουλάχιστον ±1%.

- Αυτόματη βαθμονόμηση έως τουλάχιστον 4 σημεία.

- Χρόνος μέτρησης μικρότερος από 6 sec.

- Διαθέτει λάμπα IR, κατάλληλο για χρήση με έγχρωμα δείγματα.

- Σύμφωνο με ISO 7027.

- Σύμφωνο με τις αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής.

- Αδιάβροχο IP54.

- Εύκολη αντικατάσταση λάμπας από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

- Συνοδεύεται από calibration kit με τουλάχιστον 4 standard διαλύματα.

- Πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α5 & Α16 & Α29.  Αναδευτήρας δοκιμαστικών σωλήνων (vortex)                            ΠΕΝΤΕ (5)

Ο ανακινητής δοκιμαστικών σωλήνων θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Η διαμόρφωση της συσκευής να επιτρέπει την λειτουργία της σε οποιοδήποτε εργαστηριακό περιβάλλον.

- Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς κίνησης.

- Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας δια απλής επίθεσης και πίεσης του σωληναρίου στην κεφαλή.

- Να διαθέτει ρυθμιστή της ταχύτητας ανακίνησης.

- Να διαθέτει ισχυρό κινητήρα τουλάχιστον 300-400 watts.

- Να διαθέτει ελαστικά πόδια για την απορρόφηση των κραδασμών.

- Να λειτουργεί με πολύ χαμηλό θόρυβο.

- Η κεφαλή να φέρει ειδικό ελαστικό επίστρωμα ώστε ο σωλήνας να παραμένει σταθερά στην κεφαλή και παράλληλα να τον προστατεύει από μηχανικές κακώσεις.

- Να μπορεί να δεχθεί σωληνάρια όγκου μέχρι 50 ml.

- Το όργανο να λειτουργεί με 220 Volts / 50 Hz.

- Να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία.

- Βάρος του ανακινητή μέχρι 2 κιλά.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

Α6 & Α10 & Α17.  Θερμαντικοί μανδύες                                                                        ΠΕΝΤΕ (5)

- Περιοχή θερμοκρασίας: από περιβάλλον έως 250οC τουλάχιστον.

- Η αντίσταση θέρμανσης να είναι σπειροειδής και να αιωρείται μέσα σε φύσιγγα έτσι ώστε να μην ακουμπά το μανδύα και να συμβάλλει στην καλύτερη μεταφορά θερμότητας στο δείγμα, χωρίς την δημιουργία θερμών σημείων. Επιπλέον να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σπασίματος των υαλικών μέσα στον μανδύα.

- Η αντίσταση να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα.

- Οι μανδύες για χωρητικότητες άνω των 5 Lt, να διαθέτουν δύο αντιστάσεις.

- Οι συσκευές να διαθέτουν controller για την ρύθμιση θερμοκρασίας.

- Να διαθέτουν ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

- Να διαθέτουν ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας.

- Το κεντρικό πάνελ να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό και να προεξέχει του μανδύα για πρόσθετη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

Α7.  Συσκευή Kjeldahl                                                                                                           ΜΙΑ (1)

Η συσκευή να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Συσκευή πέψης έξι (6) θέσεων καύσης δειγμάτων

- Δυνατότητα ρύθμιση θερμοκρασίας από το πολύ 45 ως τουλάχιστον 450οC με επαναληψιμότητα  ρύθμισης τουλάχιστον ±1οC.

- Συσκευή απόσταξης Kjeldahl

- Ρυθμός απόσταξης τουλάχιστον 35-40 ml/min.

- Χρόνος απόσταξης λιγότερο από 10 min για 150 ml και 15 min για 200 ml.

- Εύρος προσδιορισμού από το πολύ 0,2 έως τουλάχιστον 140 mg αζώτου.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α8 & Α11 & Α30 & Α33 & Α34.  Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 0,01g                      ΠΕΝΤΕ (5)

- Μέγιστο βάρος ζύγισης τουλάχιστον 3000 g

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,01 g.

- Επαναληψιμότητα τουλάχιστον 0,01 g

- Γραμμικότητα τουλάχιστον ±0,03 g.

- Δίσκος ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου τουλάχιστον 150 mm.

- Ο ζυγός παραδίδεται διακριβωμένος συνοδευόμενος από πρότυπο βάρος για την βαθμονόμηση του Class E1 (εξωτερική βαθμονόμηση).

- Λειτουργία κατά GLP.

- Δυνατότητα μέτρησης τεμαχίων

- Δυνατότητα μέτρησης ειδικού βάρους.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη.

- Δυνατότητα επί τις εκατό ζύγισης.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α9.  Αγωγιμόμετρο                                                                                                         ΕΝΑ (1)

Εργαστηριακό αγωγιμόμετρο υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητος το οποίο θα παραδοθεί πλήρες με βραχίονα στήριξης, κυψελίδα αγωγιμότητας σταθεράς k = 0,475cm-1 και πρότυπα διαλύματα αγωγιμότητας.

Να έχει δυνατότητα μέτρησης αγωγιμότητας, περιεκτικότητας σε διαλελυμένα στερεά άλατα, αλατότητας, ειδικής αντίστασης και θερμοκρασίας.

Να είναι σύμφωνο με τις αρχές GLP με ενσωματωμένο εκτυπωτή για την τεκμηρίωση με εκτύπωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σημασμένων με ώρα και ημερομηνία.

Να είναι εύκολο στη χρήση, αξιόπιστο και ακριβές.

Γενικά χαρακτηριστικά.

- Περιοχές μετρήσεων.

Το όργανο να διαθέτει οθόνη LCD με ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη αγωγιμότητας (ή TDS ή αλατότητας ή ειδικής αντίστασης) και θερμοκρασίας.

Να έχει δυνατότητα μέτρησης στο εύρος 0,0μS/ cm…500mS/ cm, διαχωριζόμενο σε περιοχές μέτρησης ως κατωτέρω:

- 0…1,999μS με ευκρίνεια 0,001μS (για στοιχεία με σταθερά αγωγιμότητας 0,01cm-1)

- 0…19,99μS με ευκρίνεια 0,01μS (για στοιχεία με σταθερά αγωγιμότητας 0,01 και 0,1cm

- 0…199,9μS με ευκρίνεια 0,1μS

- 0…1999μS με ευκρίνεια 1μS

- 0…19,99mS με ευκρίνεια 0,01mS

- 0…199,9mS με ευκρίνεια 0,1mS

- 0…500mS με ευκρίνεια 0,2mS

με αυτόματη αναγνώριση της περιοχής μέτρησης και με αντίστοιχη ακρίβεια  0,50% της προσδιοριζόμενης τιμής για κάθε κλίμακα.

Να έχει δυνατότητα μέτρησης ολικά διαλελυμένων στερεών (TDS) στο εύρος 0…1500mg/ lt με ευκρίνεια 1mg/ lt και με ακρίβεια  1mg/ lt.

Να έχει δυνατότητα μέτρησης αλατότητας στο εύρος 0… 60,0 σύμφωνα με IOT Table.

Να έχει δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας στο εύρος –5…900C, με ευκρίνεια ενός δεκαδικού και ακρίβεια (NTC 30)  0,10C.

- Σταθερά στοιχείου αγωγιμότητας.

Να έχει ικανότητα επιλογής για ρύθμιση ως προς τη σταθερά του στοιχείου αγωγιμότητας σε εύρος 0,250…2,500cm-1 και 0,090...0.11cm-1. Επιπλέον να υπάρχουν και τρεις (3) fixed τιμές σταθερών 0,475, 0,1 και 0,01cm-1.

- Ικανότητα αντιστάθμισης θερμοκρασίας.

Το όργανο να διαθέτει ικανότητα αντιστάθμισης θερμοκρασίας η οποία θα λειτουργεί:

- είτε με επιλεγόμενο γραμμικό θερμοκρασιακό συντελεστή (0,001…2,999%/ K),

- είτε με συγκεκριμένο μη γραμμικό θερμοκρασιακό συντελεστή (EN 27888).

Να υπάρχει τέλος δυνατότητα επιλογής εργασίας χωρίς αντιστάθμιση.

Να έχει ικανότητα επιλογής θερμοκρασίας αναφοράς μεταξύ 20 και 250C (τα αποτελέσματα που λαμβάνονται θα ανάγονται σε αυτές τις θερμοκρασίες για τη σύγκρισή τους με αυτά που έχουν ληφθεί με άλλες αναλύσεις).

Ο τύπος του αισθητήρα θερμοκρασίας (Pt 1000 ή NTC 30) να αναγνωρίζεται αυτόματα.

- Βαθμονόμηση.

Το πρωτόκολλο βαθμονόμησης να περιλαμβάνει τα δεδομένα της τελευταίας βαθμονόμησης τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να ‘καλέσει’ ανά πάσα στιγμή.

Να γίνεται απευθείας εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

Το όργανο να διαθέτει χρονοδιακόπτη (real time clock) ρυθμιζόμενο για τον καθορισμό της επόμενης βαθμονόμησης. Στην οθόνη του οργάνου να εμφανίζεται και ένδειξη που υπενθυμίζει στο χρήστη πότε θα πρέπει να πραγματοποιήσει την επόμενη βαθμονόμηση.

- Μνήμη.

Να διαθέτει μόνιμη μνήμη αποθήκευσης μέχρι και 600 αναφορών. Κάθε αναφορά θα περιλαμβάνει τη μέτρηση της αγωγιμότητας (ή TDS ή αλατότητας ή ειδικής αντίστασης), τη θερμοκρασία όπου ελήφθηκε, ημερομηνία και ώρα (σύμφωνα με GLP/ISO 9001). Οι μετρήσεις να αποθηκεύονται είτε manual με το πάτημα ενός κουμπιού είτε αυτόματα με προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα λήψης. Για κάθε αναφορά θα ορίζεται και ένας αύξοντας αριθμός για άμεση ανάκληση.

Το όργανο επιπλέον να διαθέτει θύρα RS 232C για σύνδεση με υπολογιστή.

- Λειτουργία.

Το όργανο να λειτουργεί με ρεύμα 220V/ 50Hz.

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.

Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

Α12.  Φασματοφθορισμόμετρο                                                                                             ΕΝΑ (1)

Φασματοφθορισμόμετρο ερευνητικό, πλήρες, με ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα και φθορίζουσα οθόνη, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- Να είναι κατάλληλο για σάρωση φάσματος στην διέγερση και στην εκπομπή.

- Να έχει δύο μονοχρωμάτορες έναν για την περιοχή διέγερσης και έναν για την εκπομπή καθώς και δύο ανιχνευτές.

- Να έχει περιοχή μήκους κύματος από 200 έως 750nm και για την διέγερση και για την εκπομπή.

- Το πλάτος δέσμης του κάθε μονοχρωμάτορα να είναι επιλεγόμενο στα 10nm και 20nm στην εκπομπή και την διέγερση.

- Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος 5nm τουλάχιστον.

- Να έχει λόγο S/N>300 για τις γραμμές RAMAN απεσταγμένου ύδατος.

- Οι ταχύτητες σάρωσης και στους δύο μονοχρωμάτορες να είναι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες, σε βήματα με μέγιστη τουλάχιστον 3700nm/min.Η ταχύτητα αλλαγής μήκους κύματος να είναι τουλάχιστον 30.000nm/min.

- Να έχει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου απόκρισης σε βήματα με ελάχιστη τιμή τουλάχιστον 0.02sec.

- Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας.

- Να έχει λυχνία Xe 150W και ο υποδοχέας της λυχνίας να έχει τέτοια διάταξη ώστε να μην επιτρέπει το παραγόμενο όζον να διαφεύγει στην ατμόσφαιρα.

- Να έχει αυτόματη εύρεση των μέγιστων στην εκπομπή και στην διέγερση.

- Να έχει ψηφιακή έξοδο RS-232, για σύνδεση με υπολογιστή καθώς και παράλληλη έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή.

- Ο προγραμματισμός του οργάνου και ο έλεγχος του να γίνεται μέσω του ενσωματωμένου υπολογιστή.

- Το πρόγραμμα να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες :

α.	Να έχει δυνατότητα σάρωσης του μήκους κύματος εκπομπής και του μήκους κύματος διέγερσης.

Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης κορυφών και εύρεσης διαφοράς φασμάτων.

Να έχει δυνατότητα αυτόματου ελέγχου απόκρισης.

Να έχει δυνατότητα ΖΟΟΜ.

Να έχει δυνατότητα παρουσίασης απορροφήσεων σε επιλεγμένα από τον χρήστη σημεία του φάσματος.

Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης δεδομένων και αποτελεσμάτων.

β.	Ποσοτική Ανάλυση

Να κάνει ποσοτική ανάλυση σε προκαθορισμένα μήκη κύματος.

Να έχει δυνατότητα δημιουργίας καμπύλης βαθμονόμησης (με εως και 10 πρότυπα δείγματα).

Να έχει δυνατότητα διόρθωσης καμπύλης βαθμονόμησης.

Να μπορεί να κάνει επαναληπτικές μετρήσεις και εξαγωγή μέσων όρων (εως 5 επαναλήψεις).

γ.	Να μπορεί να αποθηκεύει και να ανακαλεί τα δεδομένα των μετρήσεων (φάσματα, παράμετροι προγραμματισμού).

Να έχει δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων στον Η/Υ μέσω  εξόδου RS-232C.

δ.	Να μπορεί να δεχθεί επιπλέον προγράμματα σε μορφή δισκέττας (IC CARDS).

- Να ακολουθείται από δύο κυψελίδες χαλαζία οπτικής διαδρομής 10mm.

- Να ακολουθείται από εκτυπωτή.

- Να έχει δυνατότητες επέκτασης για χρήση ως ανιχνευτής φθορισμομετρικός σε σύνδεση με HPLC ή με FIA.

- Να έχει δυνατότητα επέκτασης για μέτρηση ενδοκυττάριου ασβεστίου, καθώς και κινητικών αντιδράσεων.

- Να λειτουργεί σε 220V/50Hz.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α13.  Spray dryer                                                                                                                  ΕΝΑ (1)

Με τα ακόλουθα τουλάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να είναι συσκευή ξήρανσης υγρών προϊόντων έως πούδρα.

- Η διάμετρος των παραγόμενων σωματιδίων να είναι κατά μέγιστο 1-30μm.

- Να μπορεί να προσδιοριστεί η μέγιστη ροή αέρα μέχρι και τουλάχιστον 35m3/h.

- Με ισχύς θέρμανσης τουλάχιστον 2200W.

- Η θερμοκρασία εισόδου να είναι έως 220°C.

- Ο ρυθμός εξάτμισης να είναι 1l/hr H2O ή μεγαλύτερος και είναι υψηλότερος για τους οργανικούς όταν η συσκευή συνοδεύεται από κυκλοφορητή αδρανούς αερίου.

- Το ακροφύσιο να έχει διάμετρο τουλάχιστον 0,6mm.

- Να υπάρχει η δυνατότητα για να χρησιμοποιηθεί ακροφύσιο μέχρι και 2 mm

- Η συσκευή να διαθέτει τις εξής δυνατότητες:

    - Τροποποίηση του μεγέθους των σωματιδίων

    - Επίστρωση σωματιδίων

    - Συσσώρευση νανοσωματιδίων

    - Ξήρανση αιωρημάτων

    - Σταθεροποίηση υγρών και στερεών δειγμάτων σε μήτρα

    - Παραγωγή σε μικροκάψουλες με το φαινόμενο της μικροενθυλάκωσης

    - Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη όπου εμφανίζονται οι παράμετροι ρύθμισης, καθώς και οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου.

    - Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό σε οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, βοροπυριτικό γυαλί, FPM, σιλικόνη.

    - Ο έλεγχος της θέρμανσης να γίνεται με PT-100 και τη μέθοδο fuzzy logic και η ακρίβεια στον έλεγχο της θερμοκρασίας είναι τουλάχιστον ±3°C.

    - Να διαθέτει έξοδο τύπου RS 232.

    - Να είναι εύκολος και γρήγορος ο καθαρισμός.

    - Να έχει μικρές διαστάσεις για εύκολη την τοποθέτησή του πάνω σε εργαστηριακό πάγκο.

    - Η συσκευή να είναι έτοιμη προς σύνδεση με κυκλοφορητή αδρανούς αερίου για χρήση οργανικών διαλυτών.

    - Η συσκευή να συνοδεύεται από:

α. Σωληνάκια για σύνδεση με την περισταλτική αντλία, κατάλληλα για διαφορετικούς διαλύτες

β. Δύο είδη spray cylinders

γ. Προστατευτικό παραπέτασμα

- Να λειτουργεί στα 220V/50Hz.

- Να περιλαμβάνεται συσκευή παραγωγής συνθετικού αέρα ελεύθερου από λάδια και οποιαδήποτε μορφής υγρασία με μέγιστη πίεση τουλάχιστον 5-7 bar και μέγιστη παροχή τουλάχιστον 90L/min.

- Φίλτρο συλλογής σωματιδίων μικρότερων από 1μm.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α14.  Πολωσίμετρο                                                                                                                 ΕΝΑ (1)

- Συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 σωλήνες 10 και 20 cm.

- Στροφή φωτός κατά 3600, 1800 αριστερόστροφα και δεξιόστροφα.

- Διπλή κλίμακα βερνιέρου με ακρίβεια τουλάχιστον 0,05.

- Συνοδεύεται από 2 τουλάχιστον σωλήνες 100 και 200 mm.

- Συνοδεύεται από 2 τουλάχιστον ανταλλακτικές ασφάλειες.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α15 & Α26.  Θερμαινόμενο υδατόλουτρο δακτυλίων                                               ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

- Η χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 20lt.

- Εύρος θερμοκρασίας: από + 5°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος, έως τουλάχιστον + 100°C.

- Η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας να είναι με ακρίβεια όχι μεγαλύτερη από 1°C.

- Η ακρίβεια της θερμοκρασίας στο υδατόλουτρο να μην είναι μεγαλύτερη από ± 0,25°C.

- Η συσκευή να διαθέτει σύστημα υψηλότατης ασφάλειας δεύτερου θερμοστάτη (εκτός του κύριου), ο οποίος να ελέγχει και αυτός την θερμοκρασία, σταματώντας τη στο επιθυμητό σημείο.

- Ο εσωτερικός χώρος να είναι ειδικής κατασκευής, ανοξείδωτος, παρέχοντας προστασία από διαρροές, κλπ.

- Οι εσωτερικές γωνίες να είναι διευρυμένες, παρέχοντας δυνατότητα εύκολου και γρήγορου καθαρισμού.

- Να συνοδεύεται από ειδικό σκέπασμα υλικού polycarbonate, το οποίο είναι διαφανές για έλεγχο του εσωτερικού χώρου.  Η κατασκευή του να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση διαφορετικού ύψους και μεγέθους φιαλών.

- Κάλυμμα υδατόλουτρου με έξι θέσεις δακτυλίων διαφορετικών διαμέτρων.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α18 & Α41. Κλίβανος ξήρανσης                                                                                          ΔΥΟ (2)

- Κατασκευή σκελετού από ατσάλι

- Κατασκευή εσωτερικού και ραφιών από ανοξείδωτο ατσάλι

- Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας με PID μικροεπεξεργαστή και ηλεκτρόδιο ΡΤ100

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία έως τουλάχιστον 300oC.

- Ακρίβεια θερμοστάτησης καλύτερη από +4oC σε όλη την περιοχή θερμοκρασιών.

- Διαθέτει χρονοδιακόπτη από 1 ως τουλάχιστον 120 λεπτά καθώς και δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας

- Συνοδεύεται από δύο ράφια.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α19.  Φυγόκεντρος                                                                                                               ΜΙΑ (1)

- Φυγόκεντρο σωληναρίων με όγκο φυγοκεντρούμενων δειγμάτων τουλάχιστον 400ml.

- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής με οριζόντια κεφαλή τουλάχιστον 4.200 rpm

- Οριζόντια κεφαλή με δυνατότητα φυγοκέντρησης 4 υάλινων σωληνάριων των τουλάχιστον 100ml.

- Τα seal buckets να μπορούν να δεχθούν αντάπτορες για φυγοκέντρηση 50ml, 25ml, 15ml, 7ml, και 5ml tubes.

Α20.  Αναδευόμενο υδατόλουτρο                                                                                        ΕΝΑ (1)

Η συσκευή να διαθέτει:

- Περιοχή θερμοκρασίας 5 πάνω από περιβάλλον έως 100οC,

- Ομοιομορφία θερμοκρασίας τουλάχιστον ±0,2οC.

- Ακρίβεια θερμοκρασίας τουλάχιστον ±0,1οC.

- Έλεγχο της θερμοκρασίας γίνεται με την βοήθεια PID μικροεπεξεργαστή με auto tuning και δυνατότητα βαθμονόμησης.

- Ψηφιακό χρονόμετρο από 1 min έως τουλάχιστον 99 hr με λειτουργία delayed ON/OFF.

- Δεύτερο ανεξάρτητο controller θερμοκρασίας για την προστασία των υλικών προς θέρμανση ή της ίδιας της συσκευής.

- Ταχύτητα ανάδευσης ρυθμιζόμενη από 20 έως τουλάχιστον 180rpm.

- Δυνατότητα ρύθμισης της τροχιάς ανάδευσης.

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1οC.

- 2 ψηφιακές οθόνες LED. Set και actual temperature.

- Χωρητικότητα λουτρού τουλάχιστον 55 Lt κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Οπτικοαουστικό Alarm σε περίπτωση που μπει σε λειτουργία η συσκευή χωρίς να υπάρχει υγρό στο εσωτερικό του λουτρού.

- Ξεχωριστό controller ανάδευσης να χρησιμοποιηθεί ως κοινό υδατόλουτρο χωρίς την διαδικασία ανάδευσης.

- Ταχύτητα ανάδευσης σταδιακά αυξανόμενη για προστασία των δειγμάτων από απότομες αναταράξεις.

- Περιλαμβάνει θολωτό κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Συνοδευόμενο από universal platform και clamps για φιάλες της προτίμησης μας από 50 ml έως 6 Lt.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α21.  Δοχείο υγρού αζώτου (Automatically Monitors and refills vessels with liquid nitrogen-Mechanical freezer racks-cryovial storage boxes)                                                           ΕΝΑ (1)

- Δοχείο αποθήκευσης υγρού αζώτου με χωρητικότητα τουλάχιστον 30Lt.

- Χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα τουλάχιστον 29 Lt.

- Βάρος δοχείου (άδειο)το μέγιστο 20 kg.

- Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με πώμα υψηλής ποιότητας (με μέγιστη στατική εξάτμιση 0,25 λίτρα ανά ημέρα).

- Static holding time τουλάχιστον 140 ημέρες.

- Το δοχείο παραδίδεται με rack system και διαθέσιμες θέσεις για την τοποθέτηση κρυοφιαλιδίων.

- Να πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α22.  Δοχείο  αποθήκευσης υγρού αζώτου                                                                         ΕΝΑ (1)

- Δοχείο αποθήκευσης υγρού αζώτου με χωρητικότητα τουλάχιστον 50 Lt.

- Χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα τουλάχιστον 49 Lt.

- Βάρος δοχείου (άδειο) το πολύ 30 kg

- Ταχύτητα διαφυγής το πολύ 1 Lt/ημέρα.

- Static holding time τουλάχιστον 60 ημέρες.

- Το δοχείο παραδίδεται με μανόμετρο πίεσης και μειωτήρα, δείκτη στάθμης του αζώτου και βαλβίδες ασφαλείας.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α23.  Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή συνοδευόμενο  από φακούς και φίλτρα φθορισμού                                                                                      ΕΝΑ (1)

Επιστημονικό μικροσκόπιο τριοφθάλμιο εξοπλισμένο με σύστημα αντίθεσης φάσης. Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται επίσης από κάμερα τουλάχιστον 8 Mega pixels, SLR ψηφιακή με κάρτα μνήμης τουλάχιστον 2 GB και αντίστοιχο λογισμικό για επεξεργασία εικόνας.

- Διαθέτει κάθετη έξοδο για λήψεις φωτογραφιών και video με συρόμενο πρίσμα 100%.

- Ρυθμιζόμενη απόσταση εργασίας από 55 έως 75 mm τουλάχιστον.

- Προσοφθάλμιοι φακοί 10/20 mm ευρέος πεδίου.

- Αντικειμενικοί φακοί 10x, 20x, 40x και 100x (ελαιοκαταδυτικοί)

- Συμπυκνωτής περιστρεφόμενος αντίθεσης φάσης NA 1,25 (Διάφραγμα ίριδος, 4 δακτύλιοι ελικοειδής και ένας neutral).

- Τράπεζα διαστάσεων 210  x 140 mm με slide clip.

- Εγκάρσια κίνηση τουλάχιστον 90 mm.

- Διαμήκη κίνηση τουλάχιστον 60 mm.

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1 mm.

- Διαθέτει λυχνία αλογόνου 6V/20W ρυθμιζόμενης έντασης.

- Να συνοδεύεται από μπλε και πράσινο φίλτρο, τουλάχιστον 1 ανταλλακτική λυχνία, τουλάχιστον 2 ασφάλειες, λάδι μικροσκοπίου 10 ml και προστατευτικό κάλυμμα.

- Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α24.  Πλήρης οριζόντια μινισυσκευή για διαχωρισμό νουκλεϊνικών  οξέων                         (μέχρι 28 δείγματα)                                                                                                                 ΜΙΑ (1)

Το σύστημα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης να αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Δοχείο ρυθμιστικού διαλύματος κάλυμμα ασφαλείας με ενσωματωμένους αγωγούς τροφοδοσίας.

- Φορέα πηκτώματος αγαρόζης ,που φέρει  χτένες για ηλεκτροφόρηση τουλάχιστον 28 δειγμάτων.

- Να έχει διαστάσεις γέλης τουλάχιστον 9,0X10cm. Έτοιμη για λειτουργία στα 220V/50Hz.

- Να συνοδεύεται και από σωλήνα σιλικόνης διαμέτρου τουλάχιστον 3mm με τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεση.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια.

- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα φέρει τη σήμανση CE όπου απαιτείται από την Κοινοτική Νομοθεσία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

Α25.  Αναλυτικός ζυγός 4 δεκαδικών                                                                                 ΕΝΑΣ (1)

- Μέγιστο βάρος ζύγισης τουλάχιστον 220 g

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1 mg.

- Επαναληψιμότητα τουλάχιστον 0,2 mg

- Γραμμικότητα τουλάχιστον ±0,2 mg.

- Δίσκος ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου τουλάχιστον 85 mm.

- Ο ζυγός παραδίδεται διακριβωμένος συνοδευόμενος από πρότυπο βάρος για την βαθμονόμηση του Class E1 (εξωτερική βαθμονόμηση).

- Λειτουργία κατά GLP.

- Δυνατότητα μέτρησης τεμαχίων

- Δυνατότητα μέτρησης ειδικού βάρους.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη.

- Πλήρης και έτοιμος για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α27.  Φυγόκεντρος GERBER                                                                                            MIA (1)

Φυγόκεντρος GERBER πλήρης και κατάλληλη για την εκτέλεση της μεθόδου Gerber, για τον προσδιορισμό του λίπους στο γάλα και τα παράγωγά του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από ανθεκτικό μέταλλο που να αντέχει στα οξέα.

- Κάλυμμα διαφανές με κλείσιμο ασφαλείας.

- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας για θερμοκρασία σύμφωνα με τη μέθοδο Gerber.

- Χρονοδιακόπτης από 0-30 λεπτά τουλάχιστον.

- Κατάλληλη κατασκευή για ιδανική κατανομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του θαλάμου.

- Οκτώ θέσεων τουλάχιστον.

- Να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οκτώ βουτυρόμετρα για γάλα μαζί με τα πώματα τους και ότι άλλο χρειάζεται για άμεση λειτουργία της.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ολική εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

- Κάλυψη με ανταλλακτικά για τουλάχιστον 5 έτη.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α28 & Α32.  Πεχάμετρο                                                                                                         ΔΥΟ (2)

Το pHμετρο συνοδεύεται από διαλύματα αναφοράς (buffers), στατώ ηλεκτροδίου, ηλεκτρόδιο υάλου και αισθητήρα θερμοκρασίας και τροφοδοτικό.

- Περιοχή μέτρησης 0,00 έως 14,00.

- Διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD.

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,01 pH

- Ακρίβεια μετρήσεων τουλάχιστον ±0,01 pH.

- Δυνατότητα βαθμονόμησης έως τουλάχιστον 5 σημεία.

- Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών διαλυμάτων.

- Διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας από τουλάχιστον 0 έως 100οC.

- Διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0,1οC.

- Ακρίβεια στις μετρήσεις θερμοκρασίας τουλάχιστον ±0,3οC

- Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας στην περιοχή 0 έως 100οC.

- Δυνατότητα αποθήκευσης έως 100 set μετρήσεων.

- Συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο υάλου και αισθητήρα θερμοκρασίας.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α31 & Α35 & Α38.  Ψυγειοκαταψύκτης οικιακός                                                           ΤΡΕΙΣ (3)

- Κατάλληλος για ψύξη και κατάψυξη τροφίμων.

- Θερμοκρασία κατάψυξης -18C τουλάχιστον

- Με ευρύχωρο χώρο ψύξης και τουλάχιστον 3 ράφια

- Με ευρύχωρο χώρο κατάψυξης και τουλάχιστον 2 συρτάρια

- Με αυτόματο σύστημα απόψυξης

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

Α36 & Α37. Φορητό πεχάμετρο ακίδας για στερεά τρόφιμα			       ΔΥΟ (2)

- Φορητό πεχάμετρο, με δυνατότητα μέτρησης pH και θερμοκρασίας με απευθείας εισαγωγή σε στερεά τρόφιμα, και με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Εύρος μέτρησης pH: 0,00 έως 14,00

- Ακρίβεια μέτρησης: ±0,01

- Διαχωριστικότητα μέτρησης: 0,01

- Εύρος μέτρησης διαφορά δυναμικού : ± 1999 mV.

- Ακρίβεια μέτρησης διαφορά δυναμικού: ± 1 mv.

- Διαχωριστικότητα μέτρησης διαφοράς δυναμικού : 1mV.

- Eύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0°C έως 100°C

- Διαχωριστικότητα μέτρησης θερμοκρασίας: 0,1°C

- Ακρίβεια μέτρησης: ±0,5ºC

- Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Display).

- Η θερμοκρασία να δίδεται πάντα μαζί με την κύρια ένδειξη

- Το πεχάμετρο να είναι εργονομικής και πρακτικής σχεδίαση, ιδιαίτερα απλό στη χρήση

- Να διαθέτει προστασία κλάσης ΙΡ54 για προστασία από νερό και σκόνη

- Με αυτόματη βαθμονόμηση με επιλογή από τρία διαλύματα συγκεκριμένης συγκέντρωσης., τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα (Auto-Buffer Recognition)

- Η αντιστάθμιση της θερμοκρασίας να γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα.

- Με ένδειξη σταθεροποίησης της μέτρησης

- Να διαθέτει μνήμη χωρητικότητας 30 μετρήσεων.

- Να λειτουργεί με 4 ξηρά στοιχεία τύπου ΑΑΑ παρέχοντας στην συσκευή άνω των 500 ωρών λειτουργίας.

- Η συσκευή να παρέχεται έτοιμη σε λειτουργία με ανθεκτικό ηλεκτρόδιο ακίδας με σχήμα λόγχης για διάτρηση στερεών τροφίμων, και ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

- Να διατίθεται με τέσσερις (4) μπαταρίες ΑΑΑ, και εγχειρίδιο λειτουργίας

- Κατασκευή CE σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ.

- Eγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Eγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Α39. Ανιχνευτής δείκτη διάθλασης κατάλληλος για να συνδεθεί με την υπάρχουσα υγρή χρωματογραφία (HPLC) του Εργαστηρίου Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας (οίκου Shimadzu) για πλήρη έλεγχο του οργάνου                                                                                           ΕΝΑΣ (1)

- Ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (κατάλληλος για προσδιορισμό  τριγλυκεριδίων και σακχάρων).

- Να έχει περιοχή μέτρησης δείκτη διάθλασης από 1 ως τουλάχιστον 1,75.

- Να έχει θόρυβο της τάξης του 10-8 RIU και κλίση της γραμμής βάσης της τάξης του 10-7 RIU ανά ώρα.

- Να έχει χρόνο σταθεροποίησης του ανιχνευτή μικρότερο από δεκαπέντε λεπτά για οποιαδήποτε προτοποθετημένη θερμοκρασία κυψελίδας.

- Να διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίον επιτυγχάνεται ο μικρός χρόνος σταθεροποίησης.

- Να έχει σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας της κυψελίδας του ανιχνευτή από 30°C εως 50°C τουλάχιστον με το μικρότερο δυνατό βήμα και κατά προτίμηση ρύθμιση από το πληκτρολόγιο του.

- Να έχει αυτόματη ρύθμιση του μηδενός καθώς και αυτόματο οπτικό μηδενισμό (optical balance).

- Να έχει λειτουργίες αυτοδιαγνωστικών και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής.

- Να έχει όγκο κυψελίδας το πολύ 10 μl.

- Να διαθέτει αυτόματη βαλβίδα καθαρισμού και πλήρωσης της κυψελίδας αναφοράς (purge).H πλήρωση να γίνεται χωρίς διακοπή της ροής.

- Να διαθέτει σύστημα διάγνωσης διαρροών.

- Να έχει ικανότητα ελέγχου από το υπάρχον λογισμικό του εργαστηρίου μέσω οπτικών ινών.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α40.  Ανιχνευτής ψεκασμού σκέδασης φωτός (ΕLSD) κατάλληλος για να συνδεθεί με την υπάρχουσα υγρή χρωματογραφία (HPLC) του Εργαστηρίου Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας (οίκου Shimadzu) για πλήρη έλεγχο του οργάνου                                                             ΕΝΑΣ (1)

- Να έχει ανιχνευτή φωτοπολλαπλασιαστή.

- Να έχει πηγή φωτός διόδους εκπεμπόμενου φωτός.

- Να έχει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας έως 80°C.

- Να έχει ικανότητα λειτουργίας με αέριο άζωτο ή συνθετικό αέρα ως αέριο εκνέφωσης.

- Η ροή του αερίου εκνέφωσης να ρυθμίζεται έως τουλάχιστον 3.0 L/min.

- Να έχει εύρος ροών από 0,2 mL/min έως 2,5 mL/min.

- Να ελέγχεται απόλυτα από το υπάρχον λογισμικό του εργαστηρίου.

- Να έχει αυτόματο άναμμα / σβήσιμο της λυχνίας.

- Να διαθέτει απαραίτητα βαλβίδα αντεπιστροφής της κινητής φάσης.

- Να διαθέτει απαραίτητα λειτουργίες αυτοδιαγνωστικών για την πίεση του αερίου εκνέφωσης, το χρόνο ανάμματος της λάμπας, της σταθερότητας της θερμοκρασίας.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Το όργανο να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

- Πλήρης και έτοιμη για λειτουργία.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

Α42.  Πλήρες Σύστημα Μηχανικής Ρευστών                                                                      ΕΝΑ (1)

- Να διαθέτει Πάγκο βάσης για Εργαστήριο Υδραυλικής Ρευστών, με

- δυνατότητα λήψης μετρήσεων,

- με κατασκευή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη,

- με πάνελ που δείχενει την διάταξη σύνδεσης των στοιχείων,

- με γρήγορους σε σύνδεση ή αποσύνδεση συνδέσμους,

- κατασκευή σε τροχήλατο πλαίσιο,

- κατασκευή πάγκου από πλαστικό ενισχυμένο,

- με μονταρισμένη αντλία περίπου 0.3 έως 0.5 KW,  ροή περίπου 20 - 100 l/min , μονοφασική 220V. / 50Hz,

- μεγάλο δοχείο 150 έως 200 λίτρα περίπου,

- μικρό 10 έως 20 λίτρα περίπου.

- με ενδείξεις στο δοχείο ογκομέτρησης,

- με βαλβίδα ελέγχου για έλεγχο της ροής,

- με στρατσώνα για απομάστευση της συσκευής, ,

- με μέρη από ανοξείδωτο ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο όπου απαιτείται.

- Να διαθέτει  Σύστημα οδήγησης για Υδραυλική Ρευστών, για σύνδεση με το ανωτέρω σύστημα, με

- δυνατότητα λήψης μετρήσεων,

- με μέτρηση ροής,

- κατασκευή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη,

- με πάνελ που δείχνει την διάταξη σύνδεσης των στοιχείων,

- με γρήγορους σε σύνδεση ή αποσύνδεση συνδέσμους,

- κατασκευή σε τροχήλατο πλαίσιο, κατασκευή πάγκου από πλαστικό ενισχυμένο,

- με μονταρισμένη αντλία περίπου 0.3 έως 0.5 KW,

- ροή περίπου 20 - 100 l/min , μονοφασική 220V. / 50Hz,

- μεγάλο δοχείο 150 έως 200 λίτρα περίπου,

- με βαλβίδα ελέγχου για έλεγχο της ροής τύπου μεμβράνης,

- με μετρητή ροής flow meter,

- με ειδικό εκκινητή αντλίας,

- με ειδικό διαφορικό διακόπτη ασφαλείας, με μέρη από ανοξείδωτο ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο όπου απαιτείται

- Να διαθέτει Λογισμικό οδήγησης για παρακολούθηση των ανωτέρω μετρήσεων του Εργαστηρίου, με

- 8 τουλάχιστον εισόδους, για κάθε διαφορετική δοκιμή πάνω στην Υδραυλική Ρευστών και σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, για σύνδεση με το ανωτέρω σύστημα.

- Επίσης να διαθέτει ειδικό λογισμικό παρακολούθησης για τον καθηγητή, με δυνατότητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων για τους μαθητές,

- ανάλυση των αποτελεσμάτων και στατιστική σύγκρισή τους,

- αναφορά με εκτύπωση,

- με ειδικό λογισμικό παρακολούθησης για τον καθηγητή,

- με δυνατότητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων για τους μαθητές,

- ανάλυση των αποτελεσμάτων και στατιστική σύγκρισή τους,

- αναφορά με εκτύπωση,

- με ειδικό λογισμικό για τους μαθητές,

- με ειδική υποστήριξη για το κάθε στοιχείο μετρήσεων.

- Το λογισμικό να έχει την δυνατότητα παρουσίασης της θεωρίας που είναι σχετική για κάθε άσκηση στην Ελληνική ή Αγγλική,

- παρουσίαση ασκήσεων σε κάθε θεματική περιοχή (στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά),

- έτοιμες ασκήσεις για τους σπουδαστές για κάθε θέμα,

- δυνατότητα αυτοαξιολόγησης στον σπουδαστή, παρουσίαση video για κάθε θεματικό πεδίο.

- Επίσης το λογισμικό να έχει σαν βάση το λειτουργικό σύστημα των Windows (XP ή Vista) , να είναι εύκολο στην εγκατάσταση και

- να περιέχει οδηγίες πάνω στην θεωρία σχετική με τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από τα στοιχεία που το απαρτίζουν,

- να δίνει την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων σε προδημιουργημένες φόρμες,

- να έχει δυνατότητα για γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, υπολογισμούς και εξαγωγή των δεδομένων σε συνήθη spreadsheets π.χ. excel,

- να παρέχει βοήθεια στον σπουδαστή και

- να δίνει την δυνατότητα για επεξεργασία των μετρήσεων.

- Να διαθέτει Στοιχεία για λήψη μετρήσεων και εκτέλεση εφαρμογών για σύνδεση με το ανωτέρω σύστημα μαζί με το αντίστοιχο στοιχείο λογισμικού: με δυνατότητα λήψης μετρήσεων για εφαρμογή στο Θεώρημα Bernoulli,

- κατάλληλο για εφαρμογή του νόμου Bernoulli και μελέτη σύγκλισης-απόκλισης και εύρεση θέσης Venturi,

- κατασκευή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη,

- με πάνελ που δείχνει την διάταξη σύνδεσης των στοιχείων, με γρήγορους σε σύνδεση ή αποσύνδεση συνδέσμους,

- μανομετρικό από 0 έως περίπου 500 mm νερού,

- 6 έως 10 μανομετρικούς σωλήνες

- σε ροή προς άνω διάμετρο περίπου 25mm,

- στο στένεμα προς τα πάνω περίπου 20°,

- προς τα κάτω περίπου 10°,

- με μέρη από ανοξείδωτο ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο όπου απαιτείται

- Να διαθέτει Στοιχεία για λήψη μετρήσεων και εκτέλεση εφαρμογών για σύνδεση με το ανωτέρω σύστημα μαζί με το αντίστοιχο στοιχείο λογισμικού: με δυνατότητα λήψης μετρήσεων για εφαρμογή σε Απώλεια ενέργειας σε γωνίες σωληνώσεων,

- κατάλληλο για λήψη μετρήσεων πλήρωσης σωλήνων,

- πτώσης πίεσης σε γωνίες ως εξής:

- κοντή90º,

- μέση 90º,

- καμπύλη 90º,

- διαπλάτυνση περίπου 20-25 σε 40-50,

- αντίστοιχη στένωση 40 - 50 σε 20 - 25,

- σε γωνία 45º,

- σε μία βάνα, κατασκευή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη,

- με πάνελ που δείχνει την διάταξη σύνδεσης των στοιχείων,

- με γρήγορους σε σύνδεση ή αποσύνδεση συνδέσμους,

- με περιοχή στα δύο μανόμετρα τύπου Bourdon 0 έως 3 bar περίπου,

- με διαφορική μανομετρική περιοχή 0 έως 500 mm,

- με 10 έως 15 μανομετρικούς σωλήνες,

- με κατάλληλους άκαμπτους σωλήνες PVC,

- με ειδικό εύκαμπτο σωλήνα για την διαφορική πίεση σε μανόμετρο ,

- με τους κατάλληλους συνδέσμους για τις ανωτέρω μετρήσεις,

- με ειδικές βάννες μεμβράνης,

- με μέρη από ανοξείδωτο ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο όπου απαιτείται

- Να διαθέτει Στοιχεία για λήψη μετρήσεων και εκτέλεση εφαρμογών για σύνδεση με το ανωτέρω σύστημα μαζί με το αντίστοιχο στοιχείο λογισμικού:

- με δυνατότητα λήψης μετρήσεων για εφαρμογή σε Απώλεια ενέργειας σε σωλήνες,

- κατάλληλο για λήψη μετρήσεων σε στρωτή και τυρβώδη ροή,

- μέτρηση του αριθμού Reynolds και του συντελεστή τριβής f καθώς και προσδιορισμό του κινηματικού ιξώδους του νερού,

- κατασκευή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη,

- με πάνελ που δείχνει την διάταξη σύνδεσης των στοιχείων,

- με γρήγορους σε σύνδεση ή αποσύνδεση συνδέσμους,

- με περιοχή στα δύο μανόμετρα τύπυ Bourdon 0 έως 2 bar περίπου,

- με διαφορική μανομετρική περιοχή 0 έως 500 mm,

- με σωλήνα δοκιμών διαμέτρου περίπου 3 έως 5 mm εσωτερικά και διάμετρο 5 έως 8 mm εξωτερικά,

- με 1 διαφορικό μανόμετρο στήλης νερού,

- με δοχείο σταθερού ύψους, με τους κατάλληλους συνδέσμους για τις ανωτέρω μετρήσεις,

- με μέρη από ανοξείδωτο ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο όπου απαιτείται

- Να διαθέτει Στοιχεία για λήψη μετρήσεων και εκτέλεση εφαρμογών για σύνδεση με το ανωτέρω σύστημα μαζί με το αντίστοιχο στοιχείο λογισμικού:

- με δυνατότητα λήψης μετρήσεων για εφαρμογή σε Υδροστατική πίεση,

- κατάλληλο για λήψη μετρήσεων κέντρου πιέσεων σε μερική και ολική εμβάπτιση,  κατασκευή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη,

- με πάνελ που δείχενει την διάταξη σύνδεσης των στοιχείων,

- με γρήγορους σε σύνδεση ή αποσύνδεση συνδέσμους,

- με χωρητικότητα δοχείου 5 έως 8 λίτρα περίπου,

- με απόσταση μεταξύ των μαζών που εμβαπτίζονται και του σημείου στήριξης περίπου 30cm,

- με μήκος εμβάπτισης 15 έως 20 cm,

- με σειρά διαφόρων προτύπων βαρών,

- με τους κατάλληλους συνδέσμους για τις ανωτέρω μετρήσεις,

- με μέρη από ανοξείδωτο ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο όπου απαιτείται

- Να διαθέτει Στοιχεία για λήψη μετρήσεων και εκτέλεση εφαρμογών για σύνδεση με το ανωτέρω σύστημα μαζί με το αντίστοιχο στοιχείο λογισμικού:

- με δυνατότητα λήψης μετρήσεων για εφαρμογή σε Χαρακτηριστικά φυγόκεντρων αντλιών,

- κατάλληλο για λήψη μετρήσεων και κατασκευή των καμπυλών μίας φυγόκεντρης αντλίας σε σχέση με παροχή: [H(Q), N(Q), Eff% (Q)],

- κατασκευή του "χάρτη" της φυγόκεντρης αντλίας,

- παρουσίαση των καμπυλών H, N, RPM,

- σύνδεσης εν σειρά 2 αντλιών με παρόμοια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά,

- σύνδεσης εν παραλλήλω 2 αντλιών με παρόμοια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά,

- κατασκευή εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη,

- με πάνελ που δείχνει την διάταξη σύνδεσης των στοιχείων,

- με γρήγορους σε σύνδεση ή αποσύνδεση συνδέσμους,

- με φυγόκεντρο αντλία 0.3 έως 0.5 KW,

- ροή περίπου 20 - 100 l/min ,

- μονοφασική 220V. / 50Hz,

- με ρυθμιστή ταχύτητας,

- με υποβοήθηση απόρριψης,

- με μέρη από ανοξείδωτο ή από ανοδειωμένο αλουμίνιο όπου απαιτείται

9. να έχει Κιβώτιο διεπαφής ελέγχου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές:

- Αυτή η διεπαφή ελέγχου είναι κοινή για όλα τα στοιχεία της Υδραυλικής που χρησιμοποιούνται.

- Κιβώτιο διεπαφής ελέγχου με διάγραμμα διεργασιών στο μπροστινό πλαίσιο και με διανομή ίδια με τα διάφορα στοιχεία που είναι τοποθετημένα στη μονάδα, για εύκολη κατανόηση από το φοιτητή.

- Όλοι οι αισθητήρες, με τα αντίστοιχα σήματά τους, είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι για έξοδο υπολογιστή -10V έως +10V.

- Οι σύνδεσμοι των αισθητήρων στη διεπαφή έχουν διαφορετικούς αριθμούς ακίδων (από 2 έως 16) για να αποφευχθούν σφάλματα στη σύνδεση.

- Μονό καλώδιο μεταξύ του κιβωτίου διεπαφής ελέγχου και του υπολογιστή.

- Τα στοιχεία ελέγχου μονάδας ελέγχονται μόνιμα από τον υπολογιστή και δεν απαιτούνται μεταβολές ή συνδέσεις καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμαστικών διεργασιών.

- Ταυτόχρονη απεικόνιση στον υπολογιστή όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στη διεργασία.

- Βαθμονόμηση όλων των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη διεργασία.

- Αναπαράσταση με καμπύλες σε πραγματικό χρόνο για τις αντιδράσεις του συστήματος.

- Αποθήκευση όλων των δεδομένων και αποτελεσμάτων της διεργασίας σε ένα αρχείο.

- Γραφική απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, όλων των αντιδράσεων διεργασίας /συστήματος.

- Όλες οι τιμές των ενεργοποιητών μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή από το πληκτρολόγιο, επιτρέποντας την ανάλυση των καμπύλων και των αντιδράσεων ολόκληρης της διαδικασίας.

- Όλες οι τιμές των ενεργοποιητών και των αισθητήρων και οι αντιδράσεις τους τοποθετούνται σε μία οθόνη του υπολογιστή.

- Ασπίδα και φιλτραρισμένα σήματα για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων.

- Έλεγχος PID σε πραγματικό χρόνο με ευελιξία τροποποιήσεων των παραμέτρων PID από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διεργασίας.

- Έλεγχος, σε πραγματικό χρόνο, PID και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για αντλίες, συμπιεστές, αντιστάσεις, βαλβίδες ελέγχου κλπ.

- Έλεγχος PID σε πραγματικό χρόνο, για παραμέτρους που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στη διεργασία.

- Ανοιχτός έλεγχος που επιτρέπει τροποποιήσεις, οποιαδήποτε στιγμή και σε πραγματικό χρόνο, των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στη διεργασία.

- Αναλογικός έλεγχος, ολοκληρωμένος έλεγχος και παραγωγικός έλεγχος, με βάση τον πραγματικό μαθηματικό τύπο PID, με μεταβολή οποιαδήποτε στιγμή των τιμών των τριών σταθερών ελέγχου (αναλογική, ολοκληρωμένη και παραγωγική σταθερά).

- Δυνατότητα αυτοματοποίησης των ενεργοποιητών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία.

- Τρία επίπεδα ασφαλείας, ένα μηχανικό στη μονάδα, ένα ηλεκτρονικό στη διεπαφή ελέγχου και ένα στο λογισμικό ελέγχου.

10. να έχει Κάρτα συλλογής δεδομένων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/ προδιαγραφές.:

- Η κάρτα αυτή είναι κοινή για όλα τα στοιχεία της Υδραυλικής που χρησιμοποιούνται.

- Κάρτα συλλογής δεδομένων PCI (Εθνικά Όργανα) για τοποθέτηση σε υποδοχή υπολογιστή BusPCI.

- Αναλογική είσοδος:

- Αριθμός καναλιών = τουλάχιστον 16 μονού άκρου ή 8 διαφορικά.

- Αναλογική έξοδος:

- Αριθμός καναλιών =  τουλάχιστον 2.

- Ψηφιακή Είσοδος / Έξοδος

- Αριθμός καναλιών = τουλάχιστον 24 είσοδοι / έξοδοι.

11. Μονάδα PLC:

- Η μονάδα αυτή είναι κοινή για όλα τα στοιχεία της Υδραυλικής που χρησιμοποιούνται.

- Διάγραμμα κυκλώματος στο μπροστινό πλαίσιο.

- Μπροστινό πλαίσιο:

- Πίνακας ψηφιακών εισόδων (Χ) και ψηφιακών εξόδων (Υ):

- Τουλάχιστον 16 Ψηφιακές είσοδοι, που ενεργοποιούνται με διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες για επιβεβαίωση (κόκκινο).

- Τουλάχιστον 14 Ψηφιακές έξοδοι (μέσω συνδέσμου SCSI) με 14 ενδεικτικές λυχνίες για μήνυμα (πράσινο).

- Πίνακας αναλογικών εισόδων:

- Τουλάχιστον 16 Αναλογικές είσοδοι (-10V έως +10V) (μέσω συνδέσμου SCSI).

- Πίνακας αναλογικών εξόδων:

- Τουλάχιστον 4 Αναλογικές έξοδοι (-10V έως +10V) (μέσω συνδέσμου SCSI).

- Οθόνη αφής:

- Υψηλή ορατότητα και πολλαπλές λειτουργίες.

- Οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

- Λειτουργία μεθόδων διεργασίας.

- Λειτουργία γραφημάτων ράβδων.

- Κυλιόμενη προβολή.

- Λίστα συναγερμών.

- Λειτουργία πολλαπλών γλωσσών.

- Σύνδεσμος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

- Ασφάλεια 2Α.

- Σύνδεσμος RS-232 με τον Η/Υ.

- Εσωτερικό:

- Έξοδοι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: 24 Vdc, 12 Vdc, -12Vdc, 12 Vdc ανάλογα.

12. PLC:

- Σάρωση υψηλής ταχύτητας 0,32 μsec. για βασικές οδηγίες.

- Ικανότητα προγραμματισμού έως και 32 ksteps, με επαρκή χώρο σχολιασμού.

- Είσοδος τάσης AC (100 έως 240 V AC).

- Είσοδος DC: 16 (24 V DC).

- Έξοδος ηλεκτρονόμου: 14 (250 VA AC/2 A).

- Μετρητής υψηλής ταχύτητας.

- Πολλαπλός έλεγχος PID.

- Μονάδες ψηφιακών εισόδων/εξόδων και αναλογικών εισόδων/εξόδων.

- Καλώδιο RS232 επικοινωνίας με τον Η/Υ.

- Λογισμικό ελέγχου PLC:

- Διατίθεται πάντα με το PLC.

- Κάθε στοιχείο υδραυλικής διαθέτει το δικό του λογισμικό.

  - Το Σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και πλήρες εν συνόλω για τις απαιτήσεις που περιγράφονται.

  - Όλες οι απαιτήσεις, αποτελούν συνολικές απαιτήσεις και είναι απαιτητές ως προδιαγραφές. Αποκλείονται συστήματα με μερική εκπλήρωση των προδιαγραφών.

  - Το Λογισμικό σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επεξεργασία των μετρήσεων και εξαγωγή των μετρήσεων σε αρχείο excel ή ισοδύναμο αναγνωρίσιμο από το excel.

  - Οι υπολογιστές (πλήρεις με οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) και οι απαραίτητες κάρτα σύνδεσης με το σύστημα μετρήσεων καθώς και τα απαραίτητα interface θα πρέπει να παρέχονται μαζί με το Σύστημα.

  - Ο υπολογιστές (τουλάχιστον 2 ώστε να καλύπτουν τις θέσεις καθηγητή και τουλάχιστον μία θέση μαθητή) θα πρέπει να έχουν Σύστημα λειτουργικό Windows XP ή Windows Vista, κάρτα σύνδεσης δικτύου και εκτυπωτή συνδεδεμένα με αυτόν.

  - Το Σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρες, αυτάρκες και έτοιμο για λειτουργία και έτσι να παραδοθεί.

  - Το Σύστημα πρέπει να έχει μενού στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, να έχει πλήρες Αγγλικό ή Ελληνικό εγχειρίδιο οδηγιών και άλλα κατάλληλα εγχειρίδια που μπορεί να προκύπτουν από απαίτηση της Νομοθεσίας όπως π.χ. οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια χειρισμού του, να έχει σήμανση CE όπου αυτή είναι απαραίτητη .

  - Ολες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα υπόκεινται σε ειδικό διακόπτη ασφαλείας που θα διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Πιστοποιητικό και βεβαίωση από τον προμηθευτή θα καλύπτει αυτή την απαίτηση.

  - Τα σχέδια μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά ή ηλεκτρονικά θα πρέπει να συνοδεύουν τον εξοπλισμό.

  - Το λογισμικό θα πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε 2 αντίτυπα (π.χ. σε CD ). Σε περίπτωση αλλαγής λειτουργικού ή αναβάθμισης του λογισμικού, η προμηθεύτρια δεσμεύεται να παρέξει το νέο λογισμικό ή τους κώδικες επανεγκατάστασής του δωρεάν, σαν υποστήριξη για διάστημα 10 ετών.

  - Πρέπει να γίνει εκπαίδευση στο Εργαστήριο του ΤΕΙ από προσωπικό της εταιρίας που προμηθεύει τον εξοπλισμό.

  - Να υπάρχουν: Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη.

  - Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον μία 10-ετία.

  - Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος και να παραδίδεται σε απαραβίαστη αρχική συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής.

  - Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 για την παραγωγή του ανωτέρω εξοπλισμού.

  - Δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί εργασία παιδιών στην παραγωγή του εξοπλισμού.

  - Για όλες τις απαιτήσεις θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης.

  - Οι συνθήκες λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 0-40 C σε 0% - 80% σχετικής υγρασίας.

  - Να λειτουργεί σε 220V/50 Hz

  - Να είναι ασφαλές σε χρήση στο εργαστήριο

  - Ο εξοπλισμός να παραδοθεί πλήρης και έτοιμος για λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά του.

Α43.  Ξηραντήριο ραφιών                                                                                                   ΕΝΑ (1)

- Να δέχεται 3 έως 20 ράφια ανοξείδωτα

- Να δέχεται προς ξήρανση τουλάχιστον 10 Kg υγραμένων στερεών

- Ταχύτητα εξωτερικού ρεύματος αέρα πάνω από τα τρόφιμα 0.3 έως 2.0 m/s περίπου, με ανεμιστήρα αξονικής ή φυγοκεντρικής ροής

- Να επιτυγχάνει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70 β Κελσίου σχετικά γρήγορα

- Να ρυθμίζει την θερμοκρασία με +/- 1 βαθμό Κελσίου

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη θέρμανση με μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 6KW

- Να έχει ωφέλιμο χώρο αέρα τουλάχιστον 1m3

- Ανοξείδωτη κατασκευή με κατάλληλη μόνωση

- Ρύθμιση ρυθμού ανόδου θερμοκρασίας (προγραμματιζόμενη) από 0.3 οC έως 5 οC την ώρα

- Ρύθμιση υγρού θερμομέτρου

- Ελεγχόμενη διαφορά θερμοκρασίας αέρα εισόδου - εξόδου

- Ελεγχόμενη παροχή αέρα μέσω μετατροπέα συχνότητας (Inverter)

- Μέτρηση θερμοκρασίας υγρού και ξηρού θερμομέτρου και διαφοράς θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου

- Δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματης αποξήρανσης

- Δυνατότητα για έξοδο δεδομένων αποξήρανσης μέσω σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλο λογισμικό για παρακολούθηση των δεδομένων της διαδικασίας αποξήρανσης

- Με σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή (πλήρη με οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι) με εγκατεστημένα Windows XP ή Vista και με εγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό για παρακολούθηση των δεδομένων της διαδικασίας αποξήρανσης, το οποίο θα παρέχεται και σε αντίγραφα σε 2 CD.

- Ο εξοπλισμός να είναι ασφαλής και να παρέχεται εγκατεστημένος και έτοιμος για χρήση.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Eγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Eγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

A44.  Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας υγρού – ξηρού θερμομέτρου (υγρόμετρο) που φέρει ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την αναρρόφηση αέρα                                                    ΕΝΑ (1)

- Να είναι εύχρηστο, ευανάγνωστο και κατάλληλο για την μέτρηση των θερμοκρασιών με ακρίβεια μέτρησης +/- 0.2 oC και με ακρίβεια ένδειξης +/- 0.2 oC.

- Να είναι προσαρμοσμένο σε σταθερή διάταξη η οποία να προφυλάσσει το όργανο

- Κατά το δυνατόν να παρέχει την δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης, ώστε η συσκευή να είναι εκπαιδευτικά χρησιμότερη

- Με χρόνο απόκρισης το μέγιστο της τάξης των 5 min

- Φέρει ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την αναρρόφηση αέρα (ASPIRATED HYGROMETER)

- Κατάλληλο για μέτρηση σύμφωνα με το ASTM E 337

A45.  Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας υγρού – ξηρού θερμομέτρου (υγρόμετρο), χειροκίνητο, περιστρεφόμενο (WHIRLING ή SLING HYGROMETER)                                             ΕΝΑ (1)

- Να είναι εύχρηστο, ευανάγνωστο και κατάλληλο για την μέτρηση των θερμοκρασιών με ακρίβεια μέτρησης +/- 1.0  oC και με ακρίβεια ένδειξης +/- 0.5 oC.

- Να είναι προσαρμοσμένο σε κατασκευή η οποία να προφυλάσσει το όργανο

- Κατά το δυνατόν να παρέχει την δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης, ώστε η συσκευή να είναι εκπαιδευτικά χρησιμότερη

- Με χρόνο απόκρισης το μέγιστο της τάξης των 2 min

- Χειροκίνητο, περιστρεφόμενο (WHIRLING ή SLING HYGROMETER)

Α46.  Θερμόμετρο και υγρασιόμετρο με Datalogger + αισθητήρια και λογισμικό κοινό για όλα τα αισθητήρια                                                                                                                        ΕΝΑ (1)

Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής θερμοκρασίας (Temperature data-logger) με εσωτερικό αισθητήρα

- Κλίμακα 1ου εσωτερικού αισθητήρα: <-40 ως >+140oC  , ακρίβεια 0.3 oC ή καλύτερη, να αντέχει σε πίεση 20 bar

- Κλίμακα 2ου εσωτερικού αισθητήρα: <-40 ως >+80oC  ,  ακρίβεια 2.0 oC ή καλύτερη, να αντέχει σε πίεση 20 bar

- Κλίμακα 3ου εσωτερικού αισθητήρα: <-40 ως >+70oC , ακρίβεια 0.3 oC ή καλύτερη,  και με δυνατότητα μέτρησης υγρασίας 0% έως 100% RH και με ένδειξη των μετρήσεων , ακρίβεια 0.5 oC ή καλύτερη , ακρίβεια 2% RH +/- 1 ψηφίο ή καλύτερη

- Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 15.000 μετρήσεων ή περισσότερων.

- Να προγραμματίζεται ο χρόνος μέτρησης από 60sec έως 168h τουλάχιστον, μεταβλητός ανάλογα με το διάστημα μέτρησης που θα είναι από 60sec έως 8h.

- Να έχει δυνατότητα μέσω του λογισμικού για αποθήκευση και διαγραμματική απεικόνιση σε σχέση με τον χρόνο των τιμών της θερμοκρασίας της υγρασίας καθώς και υπολογισμό τιμών F και Fo σε σχέση με τον χρόνο. Να παρέχεται το κατάλληλο λογισμικό, εγκατεστημένο και σε CD, με δυνατότητα παραμετροποίησης για υπολογισμούς σε τιμές αθροιστικών συναρτήσεων F.

- Να έχει συμβατότητα με Microsoft Windows XP και Vista.

- Να παρέχεται υποστήριξη για κωδικούς πρόσβασης για 10 έτη τουλάχιστον, για την περίπτωση που θα χρειασθεί επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- Να έχει interface για επικοινωνία επαγωγική (χωρίς καλώδια ή συνδέσεις αλλά με προσέγγιση) με τα αισθητήρια 1ου και 2ου εσωτερικού αισθητήρα και επαγωγικά ή με σύνδεση για τον 3ο αισθητήρα ως αναφέρονται ανωτέρω

- Να έχει δυνατότητα φόρτισης από το interface για την μπαταρία των αισθητήρων. Κάθε μπαταρία να διαρκεί για 3 έως 5 έτη ζωή εκτός του 2ου αισθητήρα που θα διαρκεί 1 έτος τουλάχιστον.

- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα φέρει τη σήμανση CE όπου απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία.

- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Να έχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μια 5-ετία τουλάχιστον.

- Να είναι καινούριο και αμεταχείριστο.

- Να έχει συμπαγή ανοξείδωτη κατασκευή για τα αισθητήρια 1ου και 2ου εσωτερικού αισθητήρα και πλαστική για τον 3ο αισθητήρα ως αναφέρονται ανωτέρω

- Προστασία  τουλάχιστον IP68 αισθητήρια 1ου και 2ου εσωτερικού αισθητήρα και τουλάχιστον IP30 για τον 3ο αισθητήρα ως αναφέρονται ανωτέρω

A47.  Κλίβανος υγρής αποστείρωσης κάθετος                                                                 ΕΝΑΣ (1)

- Να είναι κατακόρυφης διάταξης

- Συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 70lt.

- Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι BS 1501-321 S31 ή BS  1501-316 S31.

- Να είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 2646 Part 1 & EN 61919-2-41.

- Να έχει ενσωματωμένο προγραμματιστή με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη διαφορετικών προγραμμάτων αποστείρωσης για γρήγορη επανάκληση.

- Να έχει έλεγχο θερμοκρασίας από 100-133οC τουλάχιστον.

- Να έχει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη 0-60min τουλάχιστον.

- Να έχει ένδειξη της πίεσης.

- Να πληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας και ειδικότερα να μην επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας όταν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 0,4 Bar ή η θερμοκρασία ψηλότερη από 800C.

- Να έχει σύστημα συναγερμού με οπτική ένδειξη για χαμηλή στάθμη νερού.

- Να έχει τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού της έναρξης του κύκλου αποστείρωσης (delayed start).

- Να έχει την δυνατότητα υποδοχής και διαφόρων εξαρτημάτων (καλάθια τοποθέτησης δειγμάτων, καταγραφικό κλπ.) τα οποία να προσφέρονται στα προς επιλογή είδη.

- Να είναι έτοιμο για λειτουργία σε 220V/50Hz.

- Ο εξοπλισμός να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

- Eγγύηση καλής λειτουργίας επί ένα (1) έτος τουλάχιστον.

- Eγγύηση παροχής ανταλλακτικών για μία 5-ετία τουλάχιστον.

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Με χρόνος παράδοσης  τρείς  μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 12/2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  12/2009)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παρ/τος  Καρδίτσας σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 12/2009

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2009

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παραρτήματος Καρδίτσας, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων  του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Παραρτήματος Καρδίτσας.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής