ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ 15/11/2011

Αριθμ.Πρωτ.10182

Αριθμός

Προκήρυξης  24/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  επαναληπτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  επιστημονικών οργάνων του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ, προϋπολογισμού  49.943,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

28-11-2011 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 24/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [28-11-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τροφοδοτικό τάσης (τεμάχιο 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 984,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

- Να έχει 4 ανεξάρτητες παροχές τάσης ως ακολούθως: α) Παροχή DC μεταβαλλόμενη από 0 V έως 500 V με μέγιστο φορτίο 50 mA. β) Παροχή DC μεταβαλλόμενη από 0 V έως 50 V με μέγιστο φορτίο 10 mA. γ) Μεταβαλλόμενη παροχή DC της τάξης των 5 V με μέγιστο φορτίο 5 Α. δ) Παροχή AC 6,3 V με μέγιστο φορτίο 1 Α. - Να έχει σταθερότητα καλύτερη του 0,5% σε μικρές διακυμάνσεις της τάσης δικτύου. - Να έχει συμβατότητα με υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

2. Τροφοδοτικό υψηλής τάσης (τεμάχιο 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 1.230,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

- Να διαθέτει παροχή τάσης από 0 kV έως + 5 kV, από 0 kV έως – 5 kV και από 0 kV έως 10 kV με ταυτόχρονη ύπαρξη χωριστής υποδοχής για σύνδεση καλωδίου γείωσης. - Να διαθέτει ενσωματωμένο όργανο ένδειξης της παρεχόμενης τάσης. - Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου μέσω εξωτερικής τάσης 0 V έως 5 V DC. - Να διαθέτει κύκλωμα προστασίας από διαρροή. - Να έχει συμβατότητα με υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

3. Οριζόντια αεροτροχιά (τεμάχιο 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 1.476,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

- Να είναι παραλληλεπίπεδη και να διαθέτει βάση στήριξης 4 σημείων η οποία να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης. - Να έχει ενεργό μήκος 1,5 m. - Να είναι ικανή να δέχεται παραλληλεπίπεδα βαγονάκια εσωτερικών διαστάσεων 4 cm Χ 2 cm (Π Χ Υ). - Να έχει προσαρμογέα για σύνδεση παροχής αέρα. - Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης διάταξης στο κλειστό άκρο που να εμποδίζει τα βαγονάκια να φεύγουν από την αεροτροχιά. - Να έχει συμβατότητα με υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις. - Να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν αντικατάστασης σε περίπτωση στρέβλωσης διάρκειας 2 ετών.

4. Πειραματική διάταξη μέτρησης θερμικής διαστολής σε στερεά (τεμάχιο 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 3.075,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

- Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Οριζόντιο σύστημα στήριξης λεπτών επιμηκών ράβδων με ενσωματωμένο όργανο μέτρησης γραμμικής διαστολής. Το όργανο θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο σε μονάδες μήκους και να έχει τη δυνατότητα μηδενισμού ένδειξης. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πάκτωσης ράβδων σε διαφορετικά (περισσότερα των 2) σημεία. β) Συμβατό σετ αποτελούμενο από 4 τουλάχιστον διαφορετικές μεταλλικές και 1 μη μεταλλική ράβδους με δυνατότητα πάκτωσης σε διαφορετικά σημεία του μήκους τους. Οι ράβδοι θα πρέπει να επιτρέπουν τη συνεχή ροή ύδατος μέσω αυτών. γ) Λουτρό ύδατος ανοικτού τύπου ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1000 C. δ) Εμβαπτιζόμενο ρυθμιζόμενο θερμοστάτη συνδεδεμένο με κυκλοφορητή και κατάλληλη συσκευή ψύξης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα επιθυμητά επίπεδα. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να επιτυγχάνει την κλειστή ροή (κυκλοφορία) του ύδατος μέσω των ράβδων. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τη στήριξη και σύνδεση αυτού. ε) Σετ από λαστιχάκια για τη σύνδεση του κυκλώματος ροής του θερμοστάτη με τις ράβδους. ..στ) Θερμόμετρο (κατά προτίμηση μη υδραργυρικό) για τη μέτρηση και ανάγνωση της θερμοκρασίας στο λουτρό ύδατος. ζ) Οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων και πραγματοποίησης των πειραμάτων. - Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

5. Πειραματική διάταξη μέτρησης ιξώδους υγρών (τεμάχιο 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 6.642,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

- Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Δοχείο συγκράτησης υγρών εντός του οποίου θα μετράται το ιξώδες με τη βοήθεια σφαιριδίων. Το δοχείο θα πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία των υγρών μέσω αυτού και να συνοδεύεται από τα κατάλληλα εξαρτήματα για τη στήριξή του. β) Βαθμονομημένο πυκνόμετρο και κατάλληλο ογκομετρικό δοχείο. γ) Λουτρό ύδατος ανοικτού τύπου ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1000 C. δ) Εμβαπτιζόμενο ρυθμιζόμενο θερμοστάτη συνδεδεμένο με κυκλοφορητή και κατάλληλη συσκευή ψύξης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα επιθυμητά επίπεδα. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να επιτυγχάνει την κλειστή ροή (κυκλοφορία) του ύδατος μέσω του δοχείου συγκράτησης. Ο κυκλοφορητής θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τη στήριξη και σύνδεση αυτού. ε) Σετ από λαστιχάκια για τη σύνδεση του κυκλώματος ροής του θερμοστάτη με το δοχείο συγκράτησης. ..στ) Θερμόμετρο (κατά προτίμηση μη υδραργυρικό) για τη μέτρηση και ανάγνωση της θερμοκρασίας στο λουτρό ύδατος. ζ) Ηλεκτρονικό χρονόμετρο. η) Σετ από διαφορετικά υγρά. θ) Σετ από διαφορετικά σφαιρίδια κατάλληλα για τη μέτρηση του ιξώδους στα αντίστοιχα υγρά. ι) Σύστημα εξαγωγής των σφαιριδίων από το δοχείο συγκράτησης υγρών. ια) Οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων και πραγματοποίησης των πειραμάτων. - Η πειραματική διάταξη θα πρέπει να παραδοθεί στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν service διάρκειας 2 ετών.

6. Αναλυτής οργανικού άνθρακα (τεμάχιο 1) προϋπολογιζόμενο ποσό 36.531,00 με Φ.Π.Α.

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΟΥ Τύπος; Αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα, πλήρης, με μέθοδο λειτουργίας με την αρχή της καταλυτικής οξείδωσης του δείγματος και μετατροπής του περιεχομένου άνθρακα σε CO2, το οποίο να ανιχνεύεται με τη μέθοδο μη διασπειρώμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR).. Μετρήσεις; Να έχει δυνατότητα μέτρησης κατευθείαν του ολικού άνθρακα (TC), του ανόργανου άνθρακα (IC), του μη πτητικού οργανικού άνθρακα (NPOC). Να έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα μέτρησης του πτητικού οργανικού άνθρακα (POC). Να έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα μέτρησης σε αέρια δείγματα του TC, CO2 και TOC. Να έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης με εξάρτημα μέτρησης ολικού αζώτου. Να έχει έχει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα μέτρησης στερεών δειγμάτων (π.χ. για μετρήσεις TOC σε ιλύ και χώμα). Να έχει απαραίτητα τη δυνατότητα αναβάθμισης του και σε σύστημα μέτρησης on line.. Μετρούμενα δείγματα; Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσδιορισμούς σε δείγματα νερών από υπερκαθαρά νερά ως διαλύματα αλάτων με υψηλές συγκεντρώσεις (όπως θαλασσινό νερό κ.λ.π.), καθώς επίσης σε δείγματα νερών με αιωρούμενα στερεά ως 0,8mm.. Περιοχές μέτρησης; 0 - 25.000 mg/L για τον ολικό άνθρακα (ΤC) 0 - 30.000 mg/L για τον ανόργανο άνθρακα (IC).. Όριο ανίχνευσης; τουλάχιστον 5 μg/L.. Επαναληψιμότητα; καλύτερη από CV<1,5%. Xρόνος μέτρησης; <3min για τον ολικό άνθρακα (ΤC) και <3min για τον ανόργανο άνθρακα (IC). Εισαγωγή δείγματος για μέτρηση; Αυτόματη, με σύριγγα και όγκος ενέσιμου σείγματος ρυθμιζόμενος από 10 έως 2000 μl. Να πραγματοποιεί αυτόματα προσθήκη οξέος και απαέρωση του δείγματος για την μέτρηση του NPOC.. Να πραγματοποιεί αυτόματα αραιώσεις δειγμάτων και προτύπων.. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση και λειτουργία του οργάνου (σωληνώσεις σύνδεσης με τη φιάλη αέρα κ.τ.λ.) και από φιάλη αέρα υψηλής καθαρότητας (99,999%) με μειωτήρα, καθώς και από πρότυπα ολικού και ανόργανου άνθρακα (σε συσκευασίες των 25 gr τουλάχιστον).. Μικροϋπολογιστής – εκτυπωτής; Nα διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή από τον οποίον θα γίνονται όλες οι μετρήσεις και θα εισέρχονται όλοι οι παράμετροι και εκτυπωτή.. Λογισμικό; Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό, με τις παρακάτω λειτουργίες: Αυτόματη αναρρόφηση δείγματος, αυτόματη αραίωση του δείγματος, αυτόματη εισαγωγή και μέτρηση. Ρύθμιση θερμοκρασίας φούρνου. ΟΝ/ΟFF του αερίου και αυτόματο σβήσιμο του οργάνου όταν κρυώσει ο φούρνος. Επανεκκίνηση του αναλυτή σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα. Αυτόματη επιλογή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας.. Αυτόματος δειγματολήπτης; Nα συνοδεύεται από αυτόματο δειγματολήπτη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:. Aριθμός δειγμάτων; Έως 8. Περιέκτες δειγμάτων; Να έχει τη δυνατότητα να πάρει δείγμα από οποιαδήποτε φιάλη διαθέτει το εργαστήριο (κωνικές, ογκομετρικές, ογκομετρικούς σωλήνες, δοκιμαστικούς σωλήνες, φιαλίδια κ.λ.π.). Μαγνητική ανάδευση; Να έχει δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε μαγνητικού αναδευτήρα διαθέτει το εργαστήριο, για την ανάδευση των δειγμάτων.. Λογισμικό; Να ελέγχεται πλήρως από το λογισμικό του κυρίως οργάνου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου που θα του υποδειχθεί. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εξάσκηση στο λογισμικό, την εξάσκηση στη βαθμονόμηση του οργάνου και στη χρήση των επιμέρους τμημάτων και άλλων ευαίσθητων μερών του εξοπλισμού και την εφαρμογή στην ανάλυση δειγμάτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει με την προσφορά του κατάλογο Ελλήνων πελάτων. - Όλα τα αναφερόμενα στην προσφορά τεχνικά χαρακτηριστικά να προκύπτουν από αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να επισημάνουν τα σημεία των αποκλίσεων του εξοπλισμού που προσφέρουν από την διακήρυξη. Για τον σκοπό αυτό η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση ότι στις δραστηριότητες της εταιρείας τους περιλαμβάνεται και εξειδικευμένο τμήμα συντήρησης. - Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9000/2000 - Οι προμηθευτές να προσκομίσουν δήλωση για ύπαρξη ανταλλακτκών τουλάχιστον για επτά έτη από την παράδοση. - Ο χρόνος παράδοσης να μην είναι μεγαλύτερος των 2 μηνών.

Παράδοση θα γίνει στους χώρους του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της ΣΤΕΦ.

Με χρόνο παράδοσης  δύο μήνες. .

Εγγύηση ένα χρόνο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2410684405.

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Παντελής Υψηλάντης

Καθηγητής