Δεν γίνεται σαφές ότι η κεφαλή δειγματοληψίας αφορά μόνο τον αναλυτή αερίων

Πόσο πιο σαφες θα μπορούσε να είναι ότι αφορά την δειγματοληψία των αερίων

Δεν γίνεται αναφορά σε μεθόδους, πρότυπα και πιστοποιήσεις που πρέπει να διαθέτουν οι αναλυτές

όλα τα αέρια θα πρέπει να μετρούνται με ηλεκτροχημικά αισθητήρια ή με τεχνολογία NDIR. Επίσης όλα τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE Mark.

Δεν αναφέρεται η πίεση του δείγματος

Η πίεση του δείγματος στο σημείο δειγματοληψίας θα είναι 98 – 103 ΚPa η οποία είναι τυπική σε εφαρμογές καμινάδας.

Δεν γίνεται αναφορά στην ακρίβεια και επαναληψημότητα των μετρήσεων

Όλες οι μετρούμενοι παράμετροι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

| Αέριο | Εύρος | Resolution | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝOx | 0 – 2000 ppm | 1 ppm | ± <5% |
| SO2 | 0 – 4000 ppm | 1 ppm | ± <5% |
| CO | 0 – 4000 ppm | 1 ppm | ± <5% |
| CO2 | 0 – 20% vol | 0,1 % vol | ± <0,25% |
| O2 | 0 – 21% vol | 0,1 % vol | ± <0,25% |
| HCl | 0 – 100 ppm | 1 ppm | ± <5% |
| HF | 0-10 ppm | 0,1 ppm | ± <5% |
| TOC | 0 – 100% LEL | 0,1 | ± <5% |

Δεν γίνεται αναφορά σε δυνατότητα και διαδικασία ελέγχου και βαθμονόμησης των αναλυτών

Όλα τα μετρούμενα αέρια θα πρέπει να βαθμονόμούνται με πρότυπα αέρια βαθμονόμησης. Το αισθητήριο μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων θα πρέπει να βαθμονομείτε με την μέθοδο της ισοκινητικής δειγματοληψίας

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει ΤΟC 0-100% LEL

LEL = Lower Explosive Limit. Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με αυτού του είδους τις μετρήσεις ότι όλοι οι αναλυτές που μετρούν TOC βαθμονομούνται με ένα πρότυπο αέριο όπως CH4 ή προπάνιο.π.χ. αν ο αναλυτής βαθμονόμηθεί με μεθάνιο τότε 100% LEL = 4.4% vol CH4 αν ο αναλυτής βαθμονόμηθεί με προπάνιο τότε 100% LEL = 2.1%  C3H8 vol. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο http://en.wikipedia.org/wiki/Flammability_limit

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει σύστημα multiplexer

Μultiplexer είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης περισσότερων του ενός σημείων μέτρησης. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μετρά την συγκέντρωση των αερίων π.χ. στην είσοδο και την έξοδο συστήματος καθαρισμού αερίων.