ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ

## ΛΑΡΙΣΑ  21-10-2011

Αριθμ.Πρωτ.9287

Αριθμός

Προκήρυξης  22/2011

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  επαναληπτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολογίας της ΣΤΕΦ,

προϋπολογισμού  32.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

8-11-2011 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 22/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [8-11-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

TEXNIKΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ACOUSTIC EMISSION PC Card)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύστημα ελέγχου υλικών, καταγραφής, απεικόνισης και επεξεργασίας δεδομένων Ακουστικής Εκπομπής δύο καναλιών βασιζόμενο σε κάρτα PCI με δυνατότητα τοποθέτησης της σε PC. Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία και περιφερειακά:

1) Μία Κάρτα Ακουστικής Εκπομπής δύο καναλιών, χαμηλού θορύβου και υψηλής ταχύτητας για τη μέτρηση ακουστικών εκπομπών, μέσω κατάλληλων αισθητήρων, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

•	Συνολικά Δύο διακριτά κανάλια Ακουστικής Εκπομπής

•	Ανάλυση τουλάχιστον 18bit, ρυθμός δειγματοληψίας τουλάχιστον έως 40MSamples/second, ανά κανάλι, και εύρος ζώνης ακουστικών σημάτων από 1kHz έως τουλάχιστον 3MHz,

•	Συνδεσιμότητα με αισθητήρες και προενισχυτές Ακουστικής Εκπομπής (Δύο κανάλια), με ταυτόχρονη παροχή τροφοδοσίας από την κάρτα για τη λειτουργία των προενισχυτών (χωρίς απαίτηση περαιτέρω εξωτερικής τροφοδοσίας των προενισχυτών)

•	Δυνατότητα μέτρησης των χαρακτηριστικών παραμέτρων των σημάτων Ακουστικής Εκπομπής (κατ’ ελάχιστο: χρόνος υπέρβασης τάσης κατωφλίου, πλάτος, διάρκεια, ενέργεια, χρόνος ανύψωσης, counts κλπ. όπως ορίζονται στο πρότυπο ASTM Standard E1316, 2005) σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευσής τους απ’ ευθείας στο σκληρό δίσκο σε πραγματικό χρόνο

•	Συνεχή καταγραφή και απεικόνιση διακριτών κυματομορφών  με παράλληλη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο σε πραγματικό χρόνο ταυτόχρονα και από τα 4 κανάλια

•	Συνεχή μη διακοπτόμενη (data streaming) απεικόνιση, καταγραφή και αποθήκευση κυματομορφών ταυτόχρονα και από τα 2 κανάλια

•	Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών HIGH PASS και LOW PASS φίλτρων ελεγχόμενη από λογισμικό, και συνδυασμού αυτών

•	Τουλάχιστον δύο (2) παραμετρικά κανάλια για τη σύνδεση επιπλέον σημάτων από άλλες εργαστηριακές συσκευές (π.χ. επιταχυνσιόμετρα, strain gages, load cels κλπ) με ανάλυση τουλάχιστον 16-bit και δυνατότητα εφαρμογής ενίσχυσης και φίλτρων στο σήμα εισόδου.

2) Δύο Συμβατούς Αισθητήρες συντονισμού μέτρησης Ακουστικών σημάτων στα 150kHz και ευρέως φάσματος  για ποικίλες εφαρμογές

Όλοι οι αισθητήρες θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά βαθμονόμησης που να εξασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα σε εθνικά πρότυπα.

3) Δύο Συμβατούς Προενισχυτές χαμηλού θορύβου (< 5 microvolts)με δυνατότητα επιλογής ενίσχυσης 20/40/60dΒ για απλούς και διαφορικούς Αισθητήρες (single ended και differential)

4) Όλα τα απαραίτητα καλώδια διασύνδεσης αισθητήρων και μεταφοράς των σημάτων του προενισχυτή.

5) Κουτί εισαγωγής παραμετρικών στοιχείων με δύο εξωτερικές αναλογικές εισόδους και 8 ψηφιακές εισόδους/εξόδους

6) Λογισμικό για τον έλεγχο της κάρτας. Το λογισμικό θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης, έτσι ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή, έναν κάθε φορά με χρήση κλειδιού USB.

7) Λογισμικό  για την επεξεργασία των κατεγραμένων σημάτων, που θα δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας σημάτων και γραφικής απεικόνισης, στατιστικής επεξεργασίας, FFT κλπ. Θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από τις σχετικές άδεις χρήσης για Η/Υ με χρήση USB κλειδιού.

Δυνατότητες Επέκτασης:

-	Το σύστημα πρέπει να είναι επεκτάσιμο σε τουλάχιστον 6 και κατά προτίμηση 8 ή περισσότερα κανάλια καταγραφής Ακουστικών σημάτων

-	Παροχή βιβλιοθηκών ελέγχου των ηλεκτρονικών καρτών του συστήματος με σκοπό τη δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού, με drivers Basic ή C ή LabView για πλήρη έλεγχο του συστήματος, από μέλη του εργαστηρίου για μελλοντικές ερευνητικές εργασίες που δεν υποστηρίζονται από το λογισμικό ελέγχου.

Γενικές Απαιτήσεις:

Εκπαίδευση στη χρήση του Συστήματος στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Λάρισας.

Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001.

Ο προμηθευτής πρέπει να έχει ιστορικό παραδόσεων, τεχνικής υποστήριξης και δυνατότητα βαθμονόμησης των  συστημάτων στην Ελλάδα και να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και για αυτές τις υπηρεσίες

Ειδικές Προδιαγραφές:

Θερμοκρασία Λειτουργίας (Operating  Temperature): 41° . 115° F (5° - 45° C)

Θερμοκρασία Αποθήκευσης (Storage  Temperature): -4° . 140° F (-20° - 60° C)

Αισθητήρας (Sensor Testing): AST built-in

Απόκριση Συχνότητας (Frequency Response): 1 kHz . 3 MHz (at -3 dB points)

Φίλτρα

4 High Pass - computer selectable filters

1 kHz, 20 kHz, 100 kHz, 200 kHz,

4th order Butterworth

6 Low Pass - computer selectable filters

100 kHz, 200 kHz, 400 kHz, 1 MHz,

2 MHz, 3 MHz, 6th order Butterworth

Θόρυβος

Min. Threshold: 17 dB without AE Sensor, 22 dB with (1 kHz - 3 MHz bandwidth) R15 AE Sensor and 2/4/6 preamplifier,24 dB with R15I Integral Preamp sensor

±1.0 v, ±0.10v, ±0.01v

Τιμή: 12.000€

- ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΙΕΣΗ & ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές:

8.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

•	Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε φορείο

•	Η πίεση λειτουργίας θα πρέπει να είναι αντοχής τουλάχιστον 100 Bar

•	Να φέρει κατάλληλη αντλία νερού

•	Ρυθμιστικές βαλβίδες από 0 -100 Bar

•	Κλίμακα ρύθμισης ανά 0,5 Bar τουλάχιστον

•	Όργανα πίεσης και θερμοκρασίας ασφαλείας με ακρίβεια μέτρησης μέχρι 0.5%

•	Δοχείο νερού

•	Ταχυσυνδέσμους προσαρμογής

•	Εύκαμπτους σωλήνες

8.2 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Το εργαστήριο δοκιμής καυστήρων θα πρέπει να αποτελείται:

•	Από εστία καύσης κυλινδρικής διατομής Φ 600mm και μήκος 1000mm από λαμαρίνα st 37-2 πάχους τουλάχιστον 4mm.

•	Να φέρει στο επάνω μέρος κατάλληλα προσαρμοσμένο πυρίμαχο υαλοπίνακα (αντοχή σε θερμοκρασίες 500C) για την παρακολούθηση της φλόγας.

•	Να φέρει μόνωση πάχους τουλάχιστον 50mm που να αντέχει σε θερμοκρασίες 500C και επένδυση για την προστασία της μόνωσης.

•	Να φέρει πλάκες προσαρμογής των διαφόρων τύπων καυστήρων

•	Να φέρει καπνοσυλλέκτη και έξοδο των καυσαερίων Φ 20mm.

•	Το όλο σύστημα θα εδράζεται πάνω σε ισχυρή μεταλλική βάση, βαμμένη με χρώμα που να αντέχει στις συνθήκες λειτουργίας.

Ο μειοδότης θα πρέπει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει τη μονάδα. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η αγορά και η τοποθέτηση ανοξείδωτης καπνοδόχου μήκους 10m περίπου (θερμομονωμένη και με μεταλλική επένδυση), με τα εξαρτήματά της (καμπύλες, κάλλυμα καπνοδόχου κλπ.).

Τιμή : 20.000

H παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Μηχανολογίας της ΣΤΕΦ.

Εγγύηση ένα χρόνο.

Με παράδοση δύο μήνες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΗΛ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2410684552.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής